## Arbutin
2024-11-25
Arbutin (Roth; ArtNr 6115.1; 10g, Arbutin >=98%; Charge 132166257)
Stock solution: 10 mg arbutin in 10 ml miliQ water
| Stock solution [µl] | H2O [µl] | Concentration [µg/µl]
Level 1 | 90 | 910 | 0.09 |  |  | STFEHLERXY | 12792.7495
Level 2 | 180 | 820 | 0.18 |  |  | STEIGUNG | 10445966.9865
Level 3 | 270 | 730 | 0.27 |  |  | LOD | 0.003674
Level 4 | 360 | 640 | 0.36 |  |  | LOQ | 0.012247
Level 5 | 500 | 500 | 0.5
Level 6 | 600 | 400 | 0.6
| Standard | Measurement | Concentration | Concentration | Area | RT | UV
Level 1 | 1 | 1 | 0.09 | 0.0891 | 920616 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.09 | 0.0891 | 929549 | 6.66 | 280
| 2 | 1 | 0.09 | 0.0891 | 938766 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.09 | 0.0891 | 940314 | 6.66 | 280
| 3 | 1 | 0.09 | 0.0891 | 965286 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.09 | 0.0891 | 965015 | 6.66 | 280
Level 2 | 1 | 1 | 0.18 | 0.1782 | 1897500 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.18 | 0.1782 | 1896859 | 6.66 | 280
| 2 | 1 | 0.18 | 0.1782 | 1892660 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.18 | 0.1782 | 1892910 | 6.66 | 280
| 3 | 1 | 0.18 | 0.1782 | 1906356 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.18 | 0.1782 | 1906607 | 6.66 | 280
Level 3 | 1 | 1 | 0.27 | 0.2673 | 2812262 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.27 | 0.2673 | 2802219 | 6.66 | 280
| 2 | 1 | 0.27 | 0.2673 | 2813528 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.27 | 0.2673 | 2813734 | 6.66 | 280
| 3 | 1 | 0.27 | 0.2673 | 2810977 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.27 | 0.2673 | 2812060 | 6.66 | 280
Level 4 | 1 | 1 | 0.36 | 0.3564 | 3755102 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.36 | 0.3564 | 3753238 | 6.66 | 280 |  | k | d
| 2 | 1 | 0.36 | 0.3564 | 3756427 | 6.66 | 280 |  | Steigung | Achsenabschnitt
|  | 2 | 0.36 | 0.3564 | 3756616 | 6.66 | 280 | Y= | A*X | +B | R2
| 3 | 1 | 0.36 | 0.3564 | 3755092 | 6.66 | 280 |  | 10445966.9865 | 24429.0611 | 0.99995
|  | 2 | 0.36 | 0.3564 | 3756098 | 6.66 | 280
Level 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.495 | 5207843 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.5 | 0.495 | 5207861 | 6.66 | 280
| 2 | 1 | 0.5 | 0.495 | 5201899 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.5 | 0.495 | 5202798 | 6.66 | 280
| 3 | 1 | 0.5 | 0.495 | 5194878 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.5 | 0.495 | 5194313 | 6.66 | 280
Level 6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.594 | 6225062 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.6 | 0.594 | 6225080 | 6.66 | 280
| 2 | 1 | 0.6 | 0.594 | 6220655 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.6 | 0.594 | 6220651 | 6.66 | 280
| 3 | 1 | 0.6 | 0.594 | 6211048 | 6.66 | 280
|  | 2 | 0.6 | 0.594 | 6215655 | 6.66 | 280
Note on E13: lukasb: berechnete Werte mit Korrekturfaktor korrigiert = x 0,9845 (Angabe der Reinheit vom Analysenzertifikat zur Reinsubstanz)

## Apigenin 6,8-di-glucopyranoside
2025-04-07
Apigenin 6,8-di-glucopyranoside; Phytolab (Product #: 83000, Batch # 1000843, Certificate-/Lot-Nr: 223882, Charge: 102192; Purity 94 %)
Stock solution: 7,9 mg in 10 ml (7 ml EtOH + 3 ml DMSO)
| Stock solution [µl] | H2O [µl] | Concentration [µg/µl]
Level 1 | 20 | 980 | 0.0158 |  |  | STFEHLERXY | 83834.5036
Level 2 | 40 | 960 | 0.0316 |  |  | STEIGUNG | 60035945.4555
Level 3 | 60 | 940 | 0.0474 |  |  | LOD | 0.0041892
Level 4 | 80 | 920 | 0.0632 |  |  | LOQ | 0.013964
Level 5 | 100 | 900 | 0.079
Level 6 | 140 | 860 | 0.1106
| Standard | Measurement | Concentration | Concentration | Area | RT | UV | Spectrum
Level 1 | 1 | 1 | 0.0158 | 0.014852 | 859637 | 13,587 | Ch3 330nm | 250/271/293/335
|  | 2 | 0.0158 | 0.014852 | 859518 | 13,573 | Ch3 330nm | 251/271/292/336
| 2 | 1 | 0.0158 | 0.014852 | 791845 | 13,557 | Ch3 330nm | 252/271/291/336
|  | 2 | 0.0158 | 0.014852 | 791526 | 13,547 | Ch3 330nm | 252/271/293/336
| 3 | 1 | 0.0158 | 0.014852 | 873460 | 13,554 | Ch3 330nm | 251/271/292/336
|  | 2 | 0.0158 | 0.014852 | 874127 | 13,568 | Ch3 330nm | 251/271/292/336
Level 2 | 1 | 1 | 0.0316 | 0.029704 | 1597002 | 13,570 | Ch3 330nm | 250/271/292/336
|  | 2 | 0.0316 | 0.029704 | 1595054 | 13,570 | Ch3 330nm | 250/271/292/336
| 2 | 1 | 0.0316 | 0.029704 | 1689837 | 13,559 | Ch3 330nm | 250/271/292/336
|  | 2 | 0.0316 | 0.029704 | 1689388 | 13,543 | Ch3 330nm | 250/271/292/336
| 3 | 1 | 0.0316 | 0.029704 | 1690365 | 13,546 | Ch3 330nm | 250/271/292/336
|  | 2 | 0.0316 | 0.029704 | 1690106 | 13,566 | Ch3 330nm | 250/271/292/336
Level 3 | 1 | 1 | 0.0474 | 0.044556 | 2449114 | 13,569 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
|  | 2 | 0.0474 | 0.044556 | 2445224 | 13,552 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
| 2 | 1 | 0.0474 | 0.044556 | 2580263 | 13,544 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
|  | 2 | 0.0474 | 0.044556 | 2578743 | 13,543 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
| 3 | 1 | 0.0474 | 0.044556 | 2561011 | 13,553 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
|  | 2 | 0.0474 | 0.044556 | 2561529 | 13,570 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
Level 4 | 1 | 1 | 0.0632 | 0.059408 | 3320501 | 13,550 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
|  | 2 | 0.0632 | 0.059408 | 3329198 | 13,549 | Ch3 330nm | 249/271/292/336 |  | k | d
| 2 | 1 | 0.0632 | 0.059408 | 3472657 | 13,548 | Ch3 330nm | 249/271/292/336 |  | Steigung | Achsenabschnitt
|  | 2 | 0.0632 | 0.059408 | 3473870 | 13,547 | Ch3 330nm | 249/271/292/336 | Y= | A*X | +B | R2
| 3 | 1 | 0.0632 | 0.059408 | 3495357 | 13,550 | Ch3 330nm | 249/271/292/336 |  | 60035945.4555 | -107820.8548 | 0.99786
|  | 2 | 0.0632 | 0.059408 | 3495147 | 13,532 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
Level 5 | 1 | 1 | 0.079 | 0.07426 | 4266757 | 13,558 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
|  | 2 | 0.079 | 0.07426 | 4256484 | 13,555 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
| 2 | 1 | 0.079 | 0.07426 | 4391976 | 13,549 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
|  | 2 | 0.079 | 0.07426 | 4388653 | 13,539 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
| 3 | 1 | 0.079 | 0.07426 | 4360643 | 13,566 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
|  | 2 | 0.079 | 0.07426 | 4352733 | 13,554 | Ch3 330nm | 249/271/292/336
Level 6 | 1 | 1 | 0.1106 | 0.10396 | 5998734 | 13,538 | Ch3 330nm | 248/271/292/336
|  | 2 | 0.1106 | 0.10396 | 5997768 | 13,543 | Ch3 330nm | 248/271/292/336
| 2 | 1 | 0.1106 | 0.10396 | 6210421 | 13,540 | Ch3 330nm | 248/271/292/336
|  | 2 | 0.1106 | 0.10396 | 6207441 | 13,544 | Ch3 330nm | 248/271/292/336
| 3 | 1 | 0.1106 | 0.10396 | 6313973 | 13,561 | Ch3 330nm | 248/271/292/336
|  | 2 | 0.1106 | 0.10396 | 6306697 | 13,547 | Ch3 330nm | 248/271/292/336
Note on E13: lukasb: berechnete Werte mit Korrekturfaktor korrigiert = x 0,94 (Angabe der Reinheit vom Analysenzertifikat zur Reinsubstanz)

## Lut 7-diglucuronide
2024-02-16
Luteolin 7-diglucuronide
Stock solution: 8,8 mg auf 20 ml MeOH:Wasser (50:50)
| Stock solution [µl] | H2O [µl] | Concentration [µg/µl]
Level 1 | 20 | 980 | 0.0088 |  |  | STFEHLERXY | 46624.0618
Level 2 | 40 | 960 | 0.0176 |  |  | STEIGUNG | 39813744.892
Level 3 | 60 | 940 | 0.0264 |  |  | LOD | 0.0035132
Level 4 | 80 | 920 | 0.0352 |  |  | LOQ | 0.011711
Level 5 | 100 | 900 | 0.044
Level 6 | 120 | 880 | 0.0528
| Standard | Measurement | Concentration | Concentration | Area | RT | UV | Spectrum
Level 1 | 1 | 1 | 0.0088 | 0.0084806 | 336216 | 20,230 | Ch4 354nm | 220/223/292/349
|  | 2 | 0.0088 | 0.0084806 | 332399 | 20,197 | Ch4 354nm | 267/292/347
| 2 | 1 | 0.0088 | 0.0084806 | 315787 | 20,199 | Ch4 354nm | 266/295/349
|  | 2 | 0.0088 | 0.0084806 | 308853 | 20,187 | Ch4 354nm | 267/292/350
| 3 | 1 | 0.0088 | 0.0084806 | 336000 | 20,184 | Ch4 354nm | 267/293/348
|  | 2 | 0.0088 | 0.0084806 | 336709 | 20,202 | Ch4 354nm | 267/292/349
Level 2 | 1 | 1 | 0.0176 | 0.016961 | 670534 | 20,186 | Ch4 354nm | 266/293/348
|  | 2 | 0.0176 | 0.016961 | 648135 | 20,195 | Ch4 354nm | 266/295/347
| 2 | 1 | 0.0176 | 0.016961 | 789400 | 20,196 | Ch4 354nm | 266/296/349
|  | 2 | 0.0176 | 0.016961 | 763280 | 20,194 | Ch4 354nm | 266/296/348
| 3 | 1 | 0.0176 | 0.016961 | 621484 | 20,190 | Ch4 354nm | 266/293/348
|  | 2 | 0.0176 | 0.016961 | 617496 | 20,198 | Ch4 354nm | 266/294/348
Level 3 | 1 | 1 | 0.0264 | 0.025442 | 1013179 | 20,189 | Ch4 354nm | 266/295/349
|  | 2 | 0.0264 | 0.025442 | 977831 | 20,199 | Ch4 354nm | 266/295/348
| 2 | 1 | 0.0264 | 0.025442 | 948058 | 20,187 | Ch4 354nm | 266/294/348
|  | 2 | 0.0264 | 0.025442 | 935139 | 20,190 | Ch4 354nm | 266/295/349
| 3 | 1 | 0.0264 | 0.025442 | 939724 | 20,198 | Ch4 354nm | 266/295/349
|  | 2 | 0.0264 | 0.025442 | 934594 | 20,182 | Ch4 354nm | 266/294/348
Level 4 | 1 | 1 | 0.0352 | 0.033922 | 1355762 | 20,189 | Ch4 354nm | 266/294/348
|  | 2 | 0.0352 | 0.033922 | 1313525 | 20,198 | Ch4 354nm | 257/262/266/295/348 |  | k | d
| 2 | 1 | 0.0352 | 0.033922 | 1292958 | 20,195 | Ch4 354nm | 258/262/266/294/348 |  | Steigung | Achsenabschnitt
|  | 2 | 0.0352 | 0.033922 | 1280915 | 20,188 | Ch4 354nm | 257/261/266/294/348 | Y= | A*X | +B | R2
| 3 | 1 | 0.0352 | 0.033922 | 1287601 | 20,177 | Ch4 354nm | 257/262/266/294/348 |  | 39813744.892 | -20234.5667 | 0.99386
|  | 2 | 0.0352 | 0.033922 | 1281243 | 20,186 | Ch4 354nm | 257/262/266/294/348
Level 5 | 1 | 1 | 0.044 | 0.042403 | 1699436 | 20,189 | Ch4 354nm | 257/262/266/295/348
|  | 2 | 0.044 | 0.042403 | 1668457 | 20,191 | Ch4 354nm | 257/262/266/294/348
| 2 | 1 | 0.044 | 0.042403 | 1658273 | 20,187 | Ch4 354nm | 257/262/266/295/348
|  | 2 | 0.044 | 0.042403 | 1649370 | 20,182 | Ch4 354nm | 256/262/266/295/348
| 3 | 1 | 0.044 | 0.042403 | 1636284 | 20,182 | Ch4 354nm | 257/262/265/294/348
|  | 2 | 0.044 | 0.042403 | 1631349 | 20,182 | Ch4 354nm | 256/262/266/295/348
Level 6 | 1 | 1 | 0.0528 | 0.050883 | 2112626 | 20,187 | Ch4 354nm | 256/262/265/294/349
|  | 2 | 0.0528 | 0.050883 | 2060688 | 20,181 | Ch4 354nm | 256/262/265/294/348
| 2 | 1 | 0.0528 | 0.050883 | 2023736 | 20,175 | Ch4 354nm | 256/262/265/295/348
|  | 2 | 0.0528 | 0.050883 | 2019675 | 20,172 | Ch4 354nm | 256/262/265/295/348
| 3 | 1 | 0.0528 | 0.050883 | 2011251 | 20,169 | Ch4 354nm | 256/262/265/294/348
|  | 2 | 0.0528 | 0.050883 | 2006588 | 20,186 | Ch4 354nm | 256/262/265/295/348
Note on E14: lukasb: berechnete Werte mit Korrekturfaktor korrigiert = x 0,9637 (Angabe der Reinheit vom Analysenzertifikat zur Reinsubstanz)

## Lut 7-glucuronide
2025-04-07
Luteolin 7-glucuronide, PhytoLab (Product # 83521, Batch #: 18110, Certificate-/Lot-Nr:223881, Charge:18110; Purity 91%)
Stock solution: 9,8 mg auf 10 ml (7 ml EtOH + 3 ml DMSO) = 0,98 mg/ml,
| Stock solution [µl] | H2O [µl] | Concentration [µg/µl]
Level 1 | 20 | 980 | 0.0196 |  |  | STFEHLERXY | 92393.4175
Level 2 | 40 | 960 | 0.0392 |  |  | STEIGUNG | 74650725.3922
Level 3 | 60 | 940 | 0.0588 |  |  | LOD | 0.003713
Level 4 | 80 | 920 | 0.0784 |  |  | LOQ | 0.012377
Level 5 | 100 | 900 | 0.098
Level 6 | 140 | 860 | 0.1372
| Standard | Measurement | Concentration | Concentration | Area | RT | UV | Spectrum
Level 1 | 1 | 1 | 0.0196 | 0.017836 | 1207623 | 30,237 | Ch4 354nm | 296/349
|  | 2 | 0.0196 | 0.017836 | 1200510 | 30,194 | Ch4 354nm | 295/348
| 2 | 1 | 0.0196 | 0.017836 | 1288830 | 30,162 | Ch4 354nm | 295/349
|  | 2 | 0.0196 | 0.017836 | 1283837 | 30,152 | Ch4 354nm | 294/348
| 3 | 1 | 0.0196 | 0.017836 | 1284731 | 30,164 | Ch4 354nm | 294/349
|  | 2 | 0.0196 | 0.017836 | 1284122 | 30,206 | Ch4 354nm | 295/349
Level 2 | 1 | 1 | 0.0392 | 0.035672 | 2555675 | 30,198 | Ch4 354nm | 295/349
|  | 2 | 0.0392 | 0.035672 | 2545444 | 30,179 | Ch4 354nm | 295/349
| 2 | 1 | 0.0392 | 0.035672 | 2541517 | 30,155 | Ch4 354nm | 295/349
|  | 2 | 0.0392 | 0.035672 | 2539948 | 30,099 | Ch4 354nm | 295/348
| 3 | 1 | 0.0392 | 0.035672 | 2581117 | 30,149 | Ch4 354nm | 295/349
|  | 2 | 0.0392 | 0.035672 | 2578525 | 30,194 | Ch4 354nm | 295/349
Level 3 | 1 | 1 | 0.0588 | 0.053508 | 3706226 | 30,183 | Ch4 354nm | 295/348
|  | 2 | 0.0588 | 0.053508 | 3693856 | 30,156 | Ch4 354nm | 295/349
| 2 | 1 | 0.0588 | 0.053508 | 3875396 | 30,103 | Ch4 354nm | 295/349
|  | 2 | 0.0588 | 0.053508 | 3873381 | 30,091 | Ch4 354nm | 295/349
| 3 | 1 | 0.0588 | 0.053508 | 3895711 | 30,152 | Ch4 354nm | 295/349
|  | 2 | 0.0588 | 0.053508 | 3896835 | 30,178 | Ch4 354nm | 295/349
Level 4 | 1 | 1 | 0.0784 | 0.071344 | 5231562 | 30,124 | Ch4 354nm | 246/252/295/349
|  | 2 | 0.0784 | 0.071344 | 5222228 | 30,123 | Ch4 354nm | 246/252/295/349 |  | k | d
| 2 | 1 | 0.0784 | 0.071344 | 5091834 | 30,141 | Ch4 354nm | 246/252/295/349 |  | Steigung | Achsenabschnitt
|  | 2 | 0.0784 | 0.071344 | 5088432 | 30,106 | Ch4 354nm | 246/252/295/349 | Y= | A*X | +B | R2
| 3 | 1 | 0.0784 | 0.071344 | 5163255 | 30,151 | Ch4 354nm | 246/252/295/349 |  | 74650725.3922 | -124987.9619 | 0.99883
|  | 2 | 0.0784 | 0.071344 | 5153525 | 30,147 | Ch4 354nm | 246/252/295/349
Level 5 | 1 | 1 | 0.098 | 0.08918 | 6445968 | 30,158 | Ch4 354nm | 245/253/295/349
|  | 2 | 0.098 | 0.08918 | 6434592 | 30,147 | Ch4 354nm | 245/253/295/349
| 2 | 1 | 0.098 | 0.08918 | 6472289 | 30,130 | Ch4 354nm | 245/253/295/349
|  | 2 | 0.098 | 0.08918 | 6472292 | 30,092 | Ch4 354nm | 245/253/295/349
| 3 | 1 | 0.098 | 0.08918 | 6549529 | 30,192 | Ch4 354nm | 245/253/295/349
|  | 2 | 0.098 | 0.08918 | 6533015 | 30,148 | Ch4 354nm | 245/253/295/349
Level 6 | 1 | 1 | 0.1372 | 0.12485 | 9328324 | 30,138 | Ch4 354nm | 244/253/295/349
|  | 2 | 0.1372 | 0.12485 | 9319508 | 30,100 | Ch4 354nm | 244/253/295/349
| 2 | 1 | 0.1372 | 0.12485 | 9069642 | 30,114 | Ch4 354nm | 244/253/295/349
|  | 2 | 0.1372 | 0.12485 | 9055335 | 30,115 | Ch4 354nm | 244/253/295/349
| 3 | 1 | 0.1372 | 0.12485 | 9401565 | 30,156 | Ch4 354nm | 244/253/295/349
|  | 2 | 0.1372 | 0.12485 | 9388339 | 30,149 | Ch4 354nm | 244/253/295/349
Note on E13: lukasb: berechnete Werte mit Korrekturfaktor korrigiert = x 0,91 (Angabe der Reinheit vom Analysenzertifikat zur Reinsubstanz)

## Rosmarinic acid
2024-11-29
Rosmarinic acid (Merck R4033-10mg; Rosmarinic acid, <=98%; CHN CAS: 20283-92-5; Purity 100 %)
Stock solution: 12 mg Rosmarinsäure in 10 ml MeOH 100%
| Stock solution [µl] | MeOH 60% [µl] | Concentration [µg/µl]
Level 1 | 50 | 950 | 0.06 |  |  | STFEHLERXY | 630744.6167
Level 2 | 90 | 910 | 0.108 |  |  | STEIGUNG | 66691408.5432
Level 3 | 180 | 820 | 0.216 |  |  | LOD | 0.028373
Level 4 | 270 | 730 | 0.324 |  |  | LOQ | 0.094577
Level 5 | 360 | 640 | 0.432
Level 6 | 450 | 550 | 0.54
| Standard | Measurement | Concentration | Concentration | Area | RT | UV
Level 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 3233313 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.06 | 0.06 | 3589361 | 35.961 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.06 | 0.06 | 3226415 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.06 | 0.06 | 3522478 | 35.961 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.06 | 0.06 | 3588301 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.06 | 0.06 | 3525920 | 35.961 | Ch3 330nm
Level 2 | 1 | 1 | 0.108 | 0.108 | 6032125 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.108 | 0.108 | 6639489 | 35.961 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.108 | 0.108 | 6027073 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.108 | 0.108 | 6628094 | 35.961 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.108 | 0.108 | 6599159 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.108 | 0.108 | 6629773 | 35.961 | Ch3 330nm
Level 3 | 1 | 1 | 0.216 | 0.216 | 12885285 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.216 | 0.216 | 13730382 | 35.961 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.216 | 0.216 | 12870632 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.216 | 0.216 | 14046469 | 35.961 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.216 | 0.216 | 13681421 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.216 | 0.216 | 14053656 | 35.961 | Ch3 330nm
Level 4 | 1 | 1 | 0.324 | 0.324 | 19115125 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.324 | 0.324 | 20484896 | 35.961 | Ch3 330nm |  | k | d
| 2 | 1 | 0.324 | 0.324 | 19093422 | 35.961 | Ch3 330nm |  | Steigung | Achsenabschnitt
|  | 2 | 0.324 | 0.324 | 20737125 | 35.961 | Ch3 330nm | Y= | A*X | +B | R2
| 3 | 1 | 0.324 | 0.324 | 20490124 | 35.961 | Ch3 330nm |  | 66691408.5432 | -850962.5865 | 0.99711
|  | 2 | 0.324 | 0.324 | 20732009 | 35.961 | Ch3 330nm
Level 5 | 1 | 1 | 0.432 | 0.432 | 26893933 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.432 | 0.432 | 28040696 | 35.961 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.432 | 0.432 | 26903990 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.432 | 0.432 | 28110011 | 35.961 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.432 | 0.432 | 28055523 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.432 | 0.432 | 28004040 | 35.961 | Ch3 330nm
Level 6 | 1 | 1 | 0.54 | 0.54 | 35240414 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.54 | 0.54 | 36232084 | 35.961 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.54 | 0.54 | 35227191 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.54 | 0.54 | 35740075 | 35.961 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.54 | 0.54 | 36216056 | 35.961 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.54 | 0.54 | 35788685 | 35.961 | Ch3 330nm
Note on E13: lukasb: berechnete Werte mit Korrekturfaktor korrigiert = x 1 (Angabe der Reinheit vom Analysenzertifikat zur Reinsubstanz)

## Api 7-glucuronide
2024-02-16
Apigenin-7-glucuronide
Stock solution: 5,1 mg in 10 ml MeOH:Water (50:50)
| Stock solution [µl] | Water [µl] | Concentration [µg/µl]
Level 1 | 20 | 980 | 0.0102 |  |  | STFEHLERXY | 119596.3944
Level 2 | 40 | 960 | 0.0204 |  |  | STEIGUNG | 73273467.7405
Level 3 | 60 | 940 | 0.0306 |  |  | LOD | 0.0048966
Level 4 | 80 | 920 | 0.0408 |  |  | LOQ | 0.016322
Level 5 | 100 | 900 | 0.051
Level 6 | 120 | 880 | 0.0612
| Standard | Measurement | Concentration | Concentration | Area | RT | UV
Level 1 | 1 | 1 | 0.0102 | 0.010143 | 654680 | 38,677 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0102 | 0.010143 | 658393 | 38,672 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.0102 | 0.010143 | 630217 | 38,675 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0102 | 0.010143 | 627588 | 38,661 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.0102 | 0.010143 | 641099 | 38,657 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0102 | 0.010143 | 640406 | 38,673 | Ch3 330nm
Level 2 | 1 | 1 | 0.0204 | 0.020286 | 1368402 | 38,656 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0204 | 0.020286 | 1365507 | 38,672 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.0204 | 0.020286 | 813572 | 38,674 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0204 | 0.020286 | 955451 | 38,670 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.0204 | 0.020286 | 1371481 | 38,657 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0204 | 0.020286 | 1371824 | 38,666 | Ch3 330nm
Level 3 | 1 | 1 | 0.0306 | 0.030429 | 2027798 | 38,665 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0306 | 0.030429 | 2018367 | 38,673 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.0306 | 0.030429 | 2029969 | 38,663 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0306 | 0.030429 | 2026593 | 38,663 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.0306 | 0.030429 | 2078819 | 38,662 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0306 | 0.030429 | 2083667 | 38,661 | Ch3 330nm
Level 4 | 1 | 1 | 0.0408 | 0.040572 | 2784949 | 38,665 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0408 | 0.040572 | 2777488 | 38,670 | Ch3 330nm |  | k | d
| 2 | 1 | 0.0408 | 0.040572 | 2958022 | 38,666 | Ch3 330nm |  | Steigung | Achsenabschnitt
|  | 2 | 0.0408 | 0.040572 | 2952359 | 38,656 | Ch3 330nm | Y= | A*X | +B | R2
| 3 | 1 | 0.0408 | 0.040572 | 2766499 | 38,643 | Ch3 330nm |  | 73273467.7405 | -175531.5222 | 0.99168
|  | 2 | 0.0408 | 0.040572 | 2770095 | 38,662 | Ch3 330nm
Level 5 | 1 | 1 | 0.051 | 0.050714 | 3559026 | 38,618 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.051 | 0.050714 | 3544430 | 38,661 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.051 | 0.050714 | 3522062 | 38,655 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.051 | 0.050714 | 3517055 | 38,650 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.051 | 0.050714 | 3535183 | 38,650 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.051 | 0.050714 | 3535919 | 38,652 | Ch3 330nm
Level 6 | 1 | 1 | 0.0612 | 0.060857 | 4327760 | 38,666 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0612 | 0.060857 | 4329586 | 38,643 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.0612 | 0.060857 | 4249167 | 38,648 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0612 | 0.060857 | 4246373 | 38,638 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.0612 | 0.060857 | 4295628 | 38,635 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.0612 | 0.060857 | 4289134 | 38,661 | Ch3 330nm
Note on E13: lukasb: berechnete Werte mit Korrekturfaktor korrigiert = x 0,9845 (Angabe der Reinheit vom Analysenzertifikat zur Reinsubstanz)

## Lithospermic acid
2024-02-16
Eichreihe Lithospermic acid
Stock solution: 10 mg in 10 ml MeOH:Wasser (50:50)
| Stock solution [µl] | Water [µl] | concentration [µg/µl]
Level 1 | 20 | 980 | 0.02 |  |  | STFEHLERXY | 191461.5209
Level 2 | 40 | 960 | 0.04 |  |  | STEIGUNG | 40822467.9487
Level 3 | 60 | 940 | 0.06 |  |  | LOD | 0.01407
Level 4 | 80 | 920 | 0.08 |  |  | LOQ | 0.046901
Level 5 | 100 | 900 | 0.1
Level 6 | 120 | 880 | 0.12
| Standard | Measurement | Concentration | Concentration | Area | RT | UV
Level 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.01976 | 655539 | 40,820 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.02 | 0.01976 | 666392 | 40,819 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.02 | 0.01976 | 671264 | 40,820 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.02 | 0.01976 | 665936 | 40,809 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.02 | 0.01976 | 674795 | 40,808 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.02 | 0.01976 | 674360 | 40,824 | Ch3 330nm
Level 2 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03952 | 1439551 | 40,802 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.04 | 0.03952 | 1449745 | 40,817 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.04 | 0.03952 | 505716 | 40,821 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.04 | 0.03952 | 731725 | 40,818 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.04 | 0.03952 | 1407029 | 40,809 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.04 | 0.03952 | 1406635 | 40,813 | Ch3 330nm
Level 3 | 1 | 1 | 0.06 | 0.05928 | 2052314 | 40,810 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.06 | 0.05928 | 2056304 | 40,819 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.06 | 0.05928 | 2157703 | 40,809 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.06 | 0.05928 | 2159294 | 40,810 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.06 | 0.05928 | 2162618 | 40,809 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.06 | 0.05928 | 2162501 | 40,808 | Ch3 330nm
Level 4 | 1 | 1 | 0.08 | 0.07904 | 2984138 | 40,808 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.08 | 0.07904 | 2995684 | 40,813 | Ch3 330nm |  | k | d
| 2 | 1 | 0.08 | 0.07904 | 2954847 | 40,810 | Ch3 330nm |  | Steigung | Achsenabschnitt
|  | 2 | 0.08 | 0.07904 | 2956858 | 40,798 | Ch3 330nm | Y= | A*X | +B | R2
| 3 | 1 | 0.08 | 0.07904 | 2956242 | 40,794 | Ch3 330nm |  | 40822467.9487 | -279418.6333 | 0.98208
|  | 2 | 0.08 | 0.07904 | 2957225 | 40,808 | Ch3 330nm
Level 5 | 1 | 1 | 0.1 | 0.0988 | 3823555 | 40,783 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.1 | 0.0988 | 3824386 | 40,806 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.1 | 0.0988 | 3690492 | 40,796 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.1 | 0.0988 | 3691083 | 40,796 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.1 | 0.0988 | 3775665 | 40,799 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.1 | 0.0988 | 3778831 | 40,797 | Ch3 330nm
Level 6 | 1 | 1 | 0.12 | 0.11856 | 4570361 | 40,805 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.12 | 0.11856 | 4610680 | 40,784 | Ch3 330nm
| 2 | 1 | 0.12 | 0.11856 | 4582029 | 40,791 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.12 | 0.11856 | 4587220 | 40,784 | Ch3 330nm
| 3 | 1 | 0.12 | 0.11856 | 4572794 | 40,784 | Ch3 330nm
|  | 2 | 0.12 | 0.11856 | 4567566 | 40,803 | Ch3 330nm
Note on E13: lukasb: berechnete Werte mit Korrekturfaktor korrigiert = x 0,988 (Angabe der Reinheit vom Analysenzertifikat zur Reinsubstanz)

## Salvianolic acid B
2025-10-27
Salvianolic acid B; Y0001559, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, 15 mg
Stock solution: 15,7 mg in 15 ml = 1,05 mg/ml,
| Stock solution [µl] | H2O [µl] | Concentration [µg/µl]
Level 1 | 50 | 950 | 0.0525 |  |  | STFEHLERXY | 87494.2563
Level 2 | 100 | 900 | 0.105 |  |  | STEIGUNG | 19419032.8102
Level 3 | 150 | 850 | 0.1575 |  |  | LOD | 0.013517
Level 4 | 200 | 800 | 0.21 |  |  | LOQ | 0.045056
Level 5 | 250 | 750 | 0.2625
Level 6 | 300 | 700 | 0.315
| Standard | Measurement | Concentration | Concentration | Area | RT | UV | Spektrum
Level 1 | 1 | 1 | 0.0525 | 0.0525 | 997614 | 43.3 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.0525 | 0.0525 | 996357 | 40.6 | 280 | 287/309
| 2 | 1 | 0.0525 | 0.0525 | 969841 | 40.6 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.0525 | 0.0525 | 966480 | 40.6 | 280 | 287/309
| 3 | 1 | 0.0525 | 0.0525 | 1015305 | 40.6 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.0525 | 0.0525 | 1033761 | 40.6 | 280 | 287/309
Level 2 | 1 | 1 | 0.0525 | 0.0525 | 1083763 | 43.2 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.105 | 0.105 | 1947143 | 40.6 | 280 | 287/309
| 2 | 1 | 0.105 | 0.105 | 1987458 | 40.6 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.105 | 0.105 | 1982723 | 40.6 | 280 | 287/309
| 3 | 1 | 0.105 | 0.105 | 1978362 | 40.6 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.105 | 0.105 | 1974170 | 40.6 | 280 | 287/309
Level 3 | 1 | 1 | 0.1575 | 0.1575 | 3172732 | 43.2 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.1575 | 0.1575 | 3191091 | 40.6 | 280 | 287/309
| 2 | 1 | 0.1575 | 0.1575 | 3047312 | 40.6 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.1575 | 0.1575 | 3044004 | 40.6 | 280 | 287/309
| 3 | 1 | 0.1575 | 0.1575 | 3035173 | 40.6 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.1575 | 0.1575 | 3017614 | 40.6 | 280 | 287/309
Level 4 | 1 | 1 | 0.21 | 0.21 | 4089388 | 43.2 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.21 | 0.21 | 4111554 | 40.6 | 280 | 287/309 |  | k | d
| 2 | 1 | 0.21 | 0.21 | 4087258 | 40.6 | 280 | 287/309 |  | Steigung | Achsenabschnitt
|  | 2 | 0.21 | 0.21 | 4083779 | 40.6 | 280 | 287/309 | Y= | A*X | +B | R2
| 3 | 1 | 0.21 | 0.21 | 4111159 | 40.6 | 280 | 287/309 |  | 19419032.8102 | -3816.0227 | 0.99771
|  | 2 | 0.21 | 0.21 | 4173265 | 40.6 | 280 | 287/309
Level 5 | 1 | 1 | 0.2625 | 0.2625 | 5249244 | 41.9 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.2625 | 0.2625 | 5159907 | 40.6 | 280 | 287/309
| 2 | 1 | 0.2625 | 0.2625 | 5158727 | 40.5 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.2625 | 0.2625 | 5158598 | 40.5 | 280 | 287/309
| 3 | 1 | 0.2625 | 0.2625 | 5129136 | 40.6 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.2625 | 0.2625 | 5201856 | 40.5 | 280 | 287/309
Level 6 | 1 | 1 | 0.315 | 0.315 | 5855144 | 40.6 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.315 | 0.315 | 5858394 | 40.5 | 280 | 287/309
| 2 | 1 | 0.315 | 0.315 | 6128243 | 40.5 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.315 | 0.315 | 6122021 | 40.5 | 280 | 287/309
| 3 | 1 | 0.315 | 0.315 | 6093720 | 40.5 | 280 | 287/309
|  | 2 | 0.315 | 0.315 | 6087730 | 40.5 | 280 | 287/309
Note on E13: lukasb: hier kein Korrekturfaktor

## Blumeatin
2025-05-10
Blumeatin (TargetMol - Merck, TargetMol Catalog Number TN1002, Merck Product Number TA9H93ED6F01; Purity: 97,79 %) | [10 empty] | with statistical outliers:
Stock solution: 10,4 mg in 8 ml MeOH + 2 ml DMSO, 1,04 mg/ml
| Stock solution [µl] | H2O [µl] | Concentration [µg/µl] |  |  | with outliers: |  |  | without outliers:
Level 1 | 15 | 985 | 0.0156 |  |  | STFEHLERXY | 570391.4022 |  | STFEHLERXY | 110564.3995
Level 2 | 30 | 970 | 0.0312 |  |  | STEIGUNG | 75086170.5474 |  | STEIGUNG | 76796563.6704
Level 3 | 45 | 955 | 0.0468 |  |  | LOD | 0.022789 |  | LOD | 0.0043191
Level 4 | 60 | 940 | 0.0624 |  |  | LOQ | 0.075965 |  | LOQ | 0.014397
Level 5 | 75 | 925 | 0.078
Level 6 | 90 | 910 | 0.0936
| Standard | Measurement | Concentration | Concentration | Area | RT | UV | Spektrum
Level 1 | 1 | 1 | 0.0156 | 0.015255 | 1169649 | 45,869 | Ch2 280nm | 255/287
|  | 2 | 0.0156 | 0.015255 | 1169923 | 45,772 | Ch2 280nm | 255/287
| 2 | 1 | 0.0156 | 0.015255 | 1096438 | 45,766 | Ch2 280nm | 256/287
|  | 2 | 0.0156 | 0.015255 | 1088127 | 45,766 | Ch2 280nm | 256/287
| 3 | 1 | 0.0156 | 0.015255 | 1222597 | 45,779 | Ch2 280nm | 255/287
|  | 2 | 0.0156 | 0.015255 | 1208889 | 45,775 | Ch2 280nm | 255/287
Level 2 | 1 | 1 | 0.0312 | 0.03051 | 555111 | 45,774 | Ch2 280nm | 258/287
|  | 2 | 0.0312 | 0.03051 | 1395908 | 45,779 | Ch2 280nm | 255/287
| 2 | 1 | 0.0312 | 0.03051 | 2415120 | 45,770 | Ch2 280nm | 254/287
|  | 2 | 0.0312 | 0.03051 | 2400416 | 45,762 | Ch2 280nm | 254/287
| 3 | 1 | 0.0312 | 0.03051 | 2376722 | 45,790 | Ch2 280nm | 254/287
|  | 2 | 0.0312 | 0.03051 | 2356088 | 45,771 | Ch2 280nm | 254/287
Level 3 | 1 | 1 | 0.0468 | 0.045766 | 3367122 | 45,773 | Ch2 280nm | 253/287
|  | 2 | 0.0468 | 0.045766 | 3340300 | 45,777 | Ch2 280nm | 253/287
| 2 | 1 | 0.0468 | 0.045766 | 3555286 | 45,767 | Ch2 280nm | 253/287
|  | 2 | 0.0468 | 0.045766 | 3534049 | 45,770 | Ch2 280nm | 253/287
| 3 | 1 | 0.0468 | 0.045766 | 3577087 | 45,773 | Ch2 280nm | 253/287
|  | 2 | 0.0468 | 0.045766 | 3548822 | 45,768 | Ch2 280nm | 253/287 |  |  |  | with outliers:
Level 4 | 1 | 1 | 0.0624 | 0.061021 | 4764588 | 45,774 | Ch2 280nm | 252/287
|  | 2 | 0.0624 | 0.061021 | 4744387 | 45,773 | Ch2 280nm | 252/287 |  |  |  |  | k | d
| 2 | 1 | 0.0624 | 0.061021 | 4696729 | 45,762 | Ch2 280nm | 252/287 |  |  |  |  | Steigung | Achsenabschnitt
|  | 2 | 0.0624 | 0.061021 | 4666501 | 45,791 | Ch2 280nm | 252/287 |  |  |  | Y= | A*X | +B | R2
| 3 | 1 | 0.0624 | 0.061021 | 4739489 | 45,779 | Ch2 280nm | 252/287 |  |  |  |  | 75086170.5474 | -60607.3222 | 0.92567
|  | 2 | 0.0624 | 0.061021 | 4693886 | 45,783 | Ch2 280nm | 252/287
Level 5 | 1 | 1 | 0.078 | 0.076276 | 5783921 | 45,782 | Ch2 280nm | 252/287
|  | 2 | 0.078 | 0.076276 | 5753531 | 45,750 | Ch2 280nm | 252/287 |  |  |  | without outliers:
| 2 | 1 | 0.078 | 0.076276 | 5827693 | 45,763 | Ch2 280nm | 252/287
|  | 2 | 0.078 | 0.076276 | 5788314 | 45,779 | Ch2 280nm | 252/287 |  |  |  |  | k | d
| 3 | 1 | 0.078 | 0.076276 | 5913631 | 45,776 | Ch2 280nm | 252/287 |  |  |  |  | Steigung | Achsenabschnitt
|  | 2 | 0.078 | 0.076276 | 5869604 | 45,767 | Ch2 280nm | 252/287 |  |  |  | Y= | A*X | +B | R2
Level 6 | 1 | 1 | 0.0936 | 0.091531 | 4292292 | 45,783 | Ch2 280nm | 252/287 |  |  |  |  | 76796563.6704 | 81.0862 | 0.99708
|  | 2 | 0.0936 | 0.091531 | 6883963 | 45,771 | Ch2 280nm | 252/286
| 2 | 1 | 0.0936 | 0.091531 | 7343192 | 45,775 | Ch2 280nm | 251/286
|  | 2 | 0.0936 | 0.091531 | 7297342 | 45,781 | Ch2 280nm | 251/286 |  |  | without statistical outliers:
| 3 | 1 | 0.0936 | 0.091531 | 6889985 | 45,772 | Ch2 280nm | 251/286
|  | 2 | 0.0936 | 0.091531 | 6819086 | 45,784 | Ch2 280nm | 252/286
without statistical outlier
| Standard | Messung | Konzentration | Konzentration korr. | Area | RT | UV | Spektrum
Level 1 | 1 | 1 | 0.0156 | 0.015255 | 1169649 | 45,869 | Ch2 280nm | 255/287
|  | 2 | 0.0156 | 0.015255 | 1169923 | 45,772 | Ch2 280nm | 255/287
| 2 | 1 | 0.0156 | 0.015255 | 1096438 | 45,766 | Ch2 280nm | 256/287
|  | 2 | 0.0156 | 0.015255 | 1088127 | 45,766 | Ch2 280nm | 256/287
| 3 | 1 | 0.0156 | 0.015255 | 1222597 | 45,779 | Ch2 280nm | 255/287
|  | 2 | 0.0156 | 0.015255 | 1208889 | 45,775 | Ch2 280nm | 255/287
Level 2 | 2 | 1 | 0.0312 | 0.03051 | 2415120 | 45,770 | Ch2 280nm | 254/287
|  | 2 | 0.0312 | 0.03051 | 2400416 | 45,762 | Ch2 280nm | 254/287
| 3 | 1 | 0.0312 | 0.03051 | 2376722 | 45,790 | Ch2 280nm | 254/287
|  | 2 | 0.0312 | 0.03051 | 2356088 | 45,771 | Ch2 280nm | 254/287
Level 3 | 1 | 1 | 0.0468 | 0.045766 | 3367122 | 45,773 | Ch2 280nm | 253/287
|  | 2 | 0.0468 | 0.045766 | 3340300 | 45,777 | Ch2 280nm | 253/287
| 2 | 1 | 0.0468 | 0.045766 | 3555286 | 45,767 | Ch2 280nm | 253/287
|  | 2 | 0.0468 | 0.045766 | 3534049 | 45,770 | Ch2 280nm | 253/287
| 3 | 1 | 0.0468 | 0.045766 | 3577087 | 45,773 | Ch2 280nm | 253/287
|  | 2 | 0.0468 | 0.045766 | 3548822 | 45,768 | Ch2 280nm | 253/287
Level 4 | 1 | 1 | 0.0624 | 0.061021 | 4764588 | 45,774 | Ch2 280nm | 252/287
|  | 2 | 0.0624 | 0.061021 | 4744387 | 45,773 | Ch2 280nm | 252/287
| 2 | 1 | 0.0624 | 0.061021 | 4696729 | 45,762 | Ch2 280nm | 252/287
|  | 2 | 0.0624 | 0.061021 | 4666501 | 45,791 | Ch2 280nm | 252/287
| 3 | 1 | 0.0624 | 0.061021 | 4739489 | 45,779 | Ch2 280nm | 252/287
|  | 2 | 0.0624 | 0.061021 | 4693886 | 45,783 | Ch2 280nm | 252/287
Level 5 | 1 | 1 | 0.078 | 0.076276 | 5783921 | 45,782 | Ch2 280nm | 252/287
|  | 2 | 0.078 | 0.076276 | 5753531 | 45,750 | Ch2 280nm | 252/287
| 2 | 1 | 0.078 | 0.076276 | 5827693 | 45,763 | Ch2 280nm | 252/287
|  | 2 | 0.078 | 0.076276 | 5788314 | 45,779 | Ch2 280nm | 252/287
| 3 | 1 | 0.078 | 0.076276 | 5913631 | 45,776 | Ch2 280nm | 252/287
|  | 2 | 0.078 | 0.076276 | 5869604 | 45,767 | Ch2 280nm | 252/287
Level 6 |  | 2 | 0.0936 | 0.091531 | 6883963 | 45,771 | Ch2 280nm | 252/286
| 2 | 1 | 0.0936 | 0.091531 | 7343192 | 45,775 | Ch2 280nm | 251/286
|  | 2 | 0.0936 | 0.091531 | 7297342 | 45,781 | Ch2 280nm | 251/286
| 3 | 1 | 0.0936 | 0.091531 | 6889985 | 45,772 | Ch2 280nm | 251/286
|  | 2 | 0.0936 | 0.091531 | 6819086 | 45,784 | Ch2 280nm | 252/286
Note on E13: lukasb: berechnete Werte mit Korrekturfaktor korrigiert = x 0,9779 (Angabe der Reinheit vom Analysenzertifikat zur Reinsubstanz)
Note on E53: lukasb: berechnete Werte mit Korrekturfaktor korrigiert = x 0,9845 (Angabe der Reinheit vom Analysenzertifikat zur Reinsubstanz)