## 40 kV
Participant | NU k = 2 (kV) |  |  | di (kV) | U(di) k = 2 (kV) | Di | U(Di) k = 2 | NU/(Ui^2) | 1/(Ui^2)
IMBIH (voltage divider corrected) | 41.43 | ± | 0.34 | -0.15865 | 0.5034 | -0.38148 | 1.2104 |  |  | 0
CMI (spectrometry) | 41.58 | ± | 0.31 | -0.0086538 | 0.2886 | -0.020808 | 0.69394 | 432.6743 | 10.4058 | 0
VINS (spectrometry) | 41.62 | ± | 0.59 | 0.031346 | 0.57904 | 0.075372 | 1.3923 | 119.5633 | 2.8727 | 0
VINS (Diavolt to PTB) | [9 empty] | 0
VINS (Diavolt to GAEK, PPV) | [9 empty] | 0
VINS (Diavolt to GAEK, kVp max) | [9 empty] | 0
VINS (RaySafe X2) | 40.92 | ± | 2 | -0.66865 | 2.0342 | -1.6078 | 4.8911 |  |  | 0
VINS (ThinX Rad) | [9 empty] | 0
IMBiH (Diavolt, kVp mean) | 42.66 | ± | 2.1 | 1.0713 | 2.1326 | 2.5761 | 5.1277 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp max) | 44.42 | ± | 2.2 | 2.8313 | 2.2311 | 6.808 | 5.3647 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, PPV) | 41.76 | ± | 2.1 | 0.17135 | 2.1326 | 0.412 | 5.1277 |  |  | 0
k = 2
CRV | 41.5887 | ± | 0.27443 | kV
Stability | 41.43 | ± | 0.25 | kV

## 50 kV
Participant | NU k = 2 (kV) |  |  | di (kV) | U(di) k = 2 (kV) | Di | U(Di) k = 2 | NU/(Ui^2) | 1/(Ui^2)
IMBIH (voltage divider corrected) | 51.38 | ± | 0.41 | -0.067259 | 0.54786 | -0.13073 | 1.0649 |  |  | 0
CMI (spectrometry) | 51.42 | ± | 0.31 | -0.027259 | 0.26428 | -0.052985 | 0.5137 | 535.0676 | 10.4058 | 0
VINS (spectrometry) | 51.5746 | ± | 0.67 | 0.12733 | 0.65011 | 0.2475 | 1.2636 | 114.8911 | 2.2277 | 0
VINS (Diavolt to PTB) | 50.5 | ± | 1.4 | -0.94726 | 1.4464 | -1.8412 | 2.8114 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, PPV) | 51.71 | ± | 1.8 | 0.26274 | 1.8363 | 0.5107 | 3.5693 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, kVp max) | 52.5888 | ± | 1.9 | 1.1415 | 1.9344 | 2.2189 | 3.76 |  |  | 0
VINS (RaySafe X2) | 51.58 | ± | 2.6 | 0.13274 | 2.6253 | 0.25801 | 5.1028 |  |  | 0
VINS (ThinX Rad) | 51 | ± | 2.5 | -0.44726 | 2.5263 | -0.86936 | 4.9104 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp mean) | 51.96 | ± | 2.6 | 0.51274 | 2.6253 | 0.99663 | 5.1028 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp max) | 52.46 | ± | 2.6 | 1.0127 | 2.6253 | 1.9685 | 5.1028 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, PPV) | 50.92 | ± | 2.5 | -0.52726 | 2.5263 | -1.0249 | 4.9104 |  |  | 0
k = 2
CRV | 51.4473 | ± | 0.28134 | kV
Stability | 51.38 | ± | 0.23 | kV

## 60 kV
Participant | NU k = 2 (kV) |  |  | di (kV) | U(di) k = 2 (kV) | Di | U(Di) k = 2 | NU/(Ui^2) | 1/(Ui^2)
IMBIH (voltage divider corrected) | 61.04 | ± | 0.48 | -0.14601 | 0.59067 | -0.23863 | 0.96537 |  |  | 0
CMI (spectrometry) | 61.18 | ± | 0.31 | -0.0060095 | 0.22318 | -0.0098217 | 0.36475 | 636.6285 | 10.4058 | 0
VINS (spectrometry) | 61.2221 | ± | 0.76 | 0.03612 | 0.72891 | 0.059033 | 1.1913 | 105.994 | 1.7313 | 0
VINS (Diavolt to PTB) | 60.2 | ± | 1.7 | -0.98601 | 1.7345 | -1.6115 | 2.8348 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, PPV) | [9 empty] | 0
VINS (Diavolt to GAEK, kVp max) | [9 empty] | 0
VINS (RaySafe X2) | 61.8 | ± | 3.1 | 0.61399 | 3.1191 | 1.0035 | 5.0977 |  |  | 0
VINS (ThinX Rad) | 60.9 | ± | 3 | -0.28601 | 3.0197 | -0.46744 | 4.9353 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp mean) | 61.48 | ± | 3 | 0.29399 | 3.0197 | 0.48049 | 4.9353 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp max) | 62.32 | ± | 3.1 | 1.134 | 3.1191 | 1.8533 | 5.0977 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, PPV) | 61.2 | ± | 3 | 0.01399 | 3.0197 | 0.022865 | 4.9353 |  |  | 0
k = 2
CRV | 61.186 | ± | 0.28704 | kV
Stability | 61.04 | ± | 0.19 | kV

## 70 kV
Participant | NU k = 2 (kV) |  |  | di (kV) | U(di) k = 2 (kV) | Di | U(Di) k = 2 | NU/(Ui^2) | 1/(Ui^2)
IMBIH (voltage divider corrected) | 70.82 | ± | 0.55 | -0.05708 | 0.64516 | -0.080533 | 0.91025 |  |  | 0
CMI (spectrometry) | 70.88 | ± | 0.34 | 0.0029204 | 0.17514 | 0.0041204 | 0.2471 | 613.1488 | 8.6505 | 0
VINS (spectrometry) | 70.8593 | ± | 0.84 | -0.017826 | 0.78783 | -0.02515 | 1.1115 | 100.4241 | 1.4172 | 0
VINS (Diavolt to PTB) | 69.6619 | ± | 2 | -1.2151 | 2.0282 | -1.7144 | 2.8616 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, PPV) | 71.58 | ± | 2.5 | 0.70292 | 2.5226 | 0.99175 | 3.5592 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, kVp max) | 73.02 | ± | 2.6 | 2.1429 | 2.6218 | 3.0234 | 3.6991 |  |  | 0
VINS (RaySafe X2) | 71 | ± | 3.5 | 0.12292 | 3.5162 | 0.17343 | 4.961 |  |  | 0
VINS (ThinX Rad) | 70.5 | ± | 3.5 | -0.37708 | 3.5162 | -0.53202 | 4.961 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp mean) | 71.84 | ± | 3.6 | 0.96292 | 3.6158 | 1.3586 | 5.1015 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp max) | 72.56 | ± | 3.6 | 1.6829 | 3.6158 | 2.3744 | 5.1015 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, PPV) | 71.5 | ± | 3.5 | 0.62292 | 3.5162 | 0.87887 | 4.961 |  |  | 0
k = 2
CRV | 70.8771 | ± | 0.31516 | kV
Stability | 70.82 | ± | 0.12 | kV

## 80 kV
Participant | NU k = 2 (kV) |  |  | di (kV) | U(di) k = 2 (kV) | Di | U(Di) k = 2 | NU/(Ui^2) | 1/(Ui^2)
IMBIH (voltage divider corrected) | 80.86 | ± | 0.63 | -0.0023288 | 0.71974 | -0.0028799 | 0.89008 |  |  | 0
CMI (spectrometry) | 80.88 | ± | 0.36 | 0.017671 | 0.15709 | 0.021853 | 0.19427 | 624.0741 | 7.716 | 0
VINS (spectrometry) | 80.7418 | ± | 0.94 | -0.12048 | 0.88243 | -0.14899 | 1.0913 | 91.3783 | 1.1317 | 0
VINS (Diavolt to PTB) | 79.96 | ± | 2.3 | -0.90233 | 2.3262 | -1.1159 | 2.8767 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, PPV) | 82.6 | ± | 2.9 | 1.7377 | 2.9208 | 2.1489 | 3.6121 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, kVp max) | 83.9718 | ± | 3 | 3.1095 | 3.0201 | 3.8454 | 3.7349 |  |  | 0
VINS (RaySafe X2) | 81.5 | ± | 4 | 0.63767 | 4.0151 | 0.78859 | 4.9654 |  |  | 0
VINS (ThinX Rad) | 81.5 | ± | 4 | 0.63767 | 4.0151 | 0.78859 | 4.9654 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp mean) | 83.62 | ± | 4.1 | 2.7577 | 4.1147 | 3.4103 | 5.0886 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp max) | 84.02 | ± | 4.1 | 3.1577 | 4.1147 | 3.905 | 5.0886 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, PPV) | 82.39 | ± | 4.1 | 1.5277 | 4.1147 | 1.8892 | 5.0886 |  |  | 0
k = 2
CRV | 80.8623 | ± | 0.33619 | kV
Stability | 80.86 | ± | 0.09 | kV

## 90 kV
Participant | NU k = 2 (kV) |  |  | di (kV) | U(di) k = 2 (kV) | Di | U(Di) k = 2 | NU/(Ui^2) | 1/(Ui^2)
IMBIH (voltage divider corrected) | 90.91 | ± | 0.71 | -0.0080651 | 0.81827 | -0.0088707 | 0.90001 |  |  | 0
CMI (spectrometry) | 90.92 | ± | 0.36 | 0.0019349 | 0.24686 | 0.0021282 | 0.27152 | 701.5432 | 7.716 | 0
VINS (spectrometry) | 90.9 | ± | 1.1 | -0.018065 | 1.0683 | -0.01987 | 1.1751 | 75.124 | 0.82645 | 0
VINS (Diavolt to PTB) | 91.6012 | ± | 2.6 | 0.68311 | 2.6316 | 0.75135 | 2.8945 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, PPV) | 91.69 | ± | 3.3 | 0.77193 | 3.325 | 0.84904 | 3.6571 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, kVp max) | 92.0808 | ± | 3.3 | 1.1627 | 3.325 | 1.2789 | 3.6571 |  |  | 0
VINS (RaySafe X2) | 91.98 | ± | 4.5 | 1.0619 | 4.5183 | 1.168 | 4.9697 |  |  | 0
VINS (ThinX Rad) | 92 | ± | 4.5 | 1.0819 | 4.5183 | 1.19 | 4.9697 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp mean) | 93.16 | ± | 4.6 | 2.2419 | 4.6179 | 2.4659 | 5.0792 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp max) | 94.04 | ± | 4.6 | 3.1219 | 4.6179 | 3.4338 | 5.0792 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, PPV) | 92.42 | ± | 4.6 | 1.5019 | 4.6179 | 1.652 | 5.0792 |  |  | 0
k = 2
CRV | 90.9181 | ± | 0.34214 | kV
Stability | 90.91 | ± | 0.22 | kV

## 100 kV
Participant | NU k = 2 (kV) |  |  | di (kV) | U(di) k = 2 (kV) | Di | U(Di) k = 2 | NU/(Ui^2) | 1/(Ui^2)
IMBIH (voltage divider corrected) | 100.93 | ± | 0.79 | -0.042658 | 0.90434 | -0.042247 | 0.89563 |  |  | 0
CMI (spectrometry) | 101 | ± | 0.38 | 0.027342 | 0.27506 | 0.027078 | 0.27241 | 699.446 | 6.9252 | 0
VINS (spectrometry) | 100.7 | ± | 1.2 | -0.27266 | 1.171 | -0.27003 | 1.1597 | 69.9306 | 0.69444 | 0
VINS (Diavolt to PTB) | 101.4013 | ± | 2.9 | 0.42866 | 2.9332 | 0.42453 | 2.905 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, PPV) | 102.23 | ± | 3.6 | 1.2573 | 3.6268 | 1.2452 | 3.5919 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, kVp max) | 104.4252 | ± | 3.7 | 3.4525 | 3.7261 | 3.4193 | 3.6902 |  |  | 0
VINS (RaySafe X2) | 102.92 | ± | 5.1 | 1.9473 | 5.119 | 1.9286 | 5.0696 |  |  | 0
VINS (ThinX Rad) | 103 | ± | 5.1 | 2.0273 | 5.119 | 2.0078 | 5.0696 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp mean) | 103.7 | ± | 5.1 | 2.7273 | 5.119 | 2.7011 | 5.0696 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp max) | 104.34 | ± | 5.1 | 3.3673 | 5.119 | 3.3349 | 5.0696 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, PPV) | 102.94 | ± | 5.1 | 1.9673 | 5.119 | 1.9484 | 5.0696 |  |  | 0
k = 2
CRV | 100.9727 | ± | 0.36227 | kV
Stability | 100.93 | ± | 0.25 | kV

## 120 kV
Participant | NU k = 2 (kV) |  |  | di (kV) | U(di) k = 2 (kV) | Di | U(Di) k = 2 | NU/(Ui^2) | 1/(Ui^2)
IMBIH (voltage divider corrected) | 119.42 | ± | 0.93 | -0.07152 | 1.0535 | -0.059853 | 0.88169 |  |  | 0
CMI (spectrometry) | 119.6 | ± | 0.43 | 0.10848 | 0.31086 | 0.090785 | 0.26015 | 646.8361 | 5.4083 | 0
VINS (spectrometry) | 118.5 | ± | 1.3 | -0.99152 | 1.2656 | -0.82978 | 1.0592 | 70.1183 | 0.59172 | 0
VINS (Diavolt to PTB) | 120.246 | ± | 3.4 | 0.75448 | 3.4359 | 0.63141 | 2.8754 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, PPV) | 121.47 | ± | 4.3 | 1.9785 | 4.3284 | 1.6557 | 3.6224 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, kVp max) | 122.2648 | ± | 4.3 | 2.7733 | 4.3284 | 2.3209 | 3.6224 |  |  | 0
VINS (RaySafe X2) | 122.54 | ± | 6 | 3.0485 | 6.0204 | 2.5512 | 5.0383 |  |  | 0
VINS (ThinX Rad) | 123 | ± | 6 | 3.5085 | 6.0204 | 2.9362 | 5.0383 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp mean) | 122.86 | ± | 6.1 | 3.3685 | 6.1201 | 2.819 | 5.1217 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp max) | 123.96 | ± | 6.1 | 4.4685 | 6.1201 | 3.7396 | 5.1217 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, PPV) | 122.1 | ± | 6 | 2.6085 | 6.0204 | 2.183 | 5.0383 |  |  | 0
k = 2
CRV | 119.4915 | ± | 0.40825 | kV
Stability | 119.42 | ± | 0.28 | kV

## 150 kV
Participant | NU k = 2 (kV) |  |  | di (kV) | U(di) k = 2 (kV) | Di | U(Di) k = 2 | NU/(Ui^2) | 1/(Ui^2)
IMBIH (voltage divider corrected) | 149 | ± | 1.2 | 0.033407 | 1.3152 | 0.022426 | 0.88289 |  |  | 0
CMI (spectrometry) | 149.09 | ± | 0.48 | 0.12341 | 0.31213 | 0.082842 | 0.20953 | 647.092 | 4.3403 | 0
VINS (spectrometry) | 147.5954 | ± | 1.6 | -1.3712 | 1.5579 | -0.92047 | 1.0458 | 57.6545 | 0.39062 | 0
VINS (Diavolt to PTB) | 148.1181 | ± | 4.2 | -0.84849 | 4.2344 | -0.56959 | 2.8425 |  |  | 0
VINS (Diavolt to GAEK, PPV) | [9 empty] | 0
VINS (Diavolt to GAEK, kVp max) | [9 empty] | 0
VINS (RaySafe X2) | 150.72 | ± | 7.4 | 1.7534 | 7.4196 | 1.177 | 4.9807 |  |  | 0
VINS (ThinX Rad) | 152.6667 | ± | 7.5 | 3.7001 | 7.5193 | 2.4838 | 5.0476 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp mean) | 153.1 | ± | 7.5 | 4.1334 | 7.5193 | 2.7747 | 5.0476 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, kVp max) | 154.36 | ± | 7.6 | 5.3934 | 7.619 | 3.6205 | 5.1146 |  |  | 0
IMBiH (Diavolt, PPV) | 151.44 | ± | 7.5 | 2.4734 | 7.5193 | 1.6604 | 5.0476 |  |  | 0
k = 2
CRV | 148.9666 | ± | 0.45976 | kV
Stability | 149 | ± | 0.28 | kV