## d18O Summary
Reference Standard | Reference d18O | Reference u | Obtained d18O (WS) | Obtained u | Calculated d18O (VS) | Combined u | DELTA
GRESP | -33.3 | 0.04 | -9.6669 | 2.3652 | -22.3602 | 2.66 | 10.9398
IAEA 604 | -5.86 | 0.04 | 5.4683 | 0.66601 | -6.5786 | 1.0919 | -0.71858
LRM 1 | 0.36 | 0.04 | 0.0094573 | 0.59029 | -11.5754 | 0.79391 | -11.9354
LRM 2 | -9.12 | 0.03 | 1.7015 | 0.15521 | -9.6895 | 0.49294 | -0.56954
LRM 3 | -18.91 | 0.03 | -6.4107 | 0.75209 | -18.731 | 0.92167 | 0.17898
LRM 4 | -54.03 | 0.03 | -30.8744 | 0.3741 | -55.1053 | 0.63918 | -1.0753
LRM 5 | 0.4 | 0.03 | 10.2649 | 0.41264 | -0.14511 | 0.71979 | -0.54511
LRM 6 | -10.77 | 0.1 | -0.154 | 0.17027 | -11.7576 | 0.48167 | -0.98757
LRM 7 | -3.22 | 0.1 | 6.998 | 0.64206 | -3.7863 | 0.88325 | -0.56634
LRM 8 | -7.34 | 0.1 | -1.4741 | 0.78045 | -13.2289 | 0.97015 | -5.8889
LRM 9 | -26.64 | 0.1 | -16.5613 | 0.54577 | -30.0444 | 0.68161 | -3.4044
LRM 10 | -42.395 | 0.1 | -27.4623 | 0.56124 | -42.1942 | 0.68385 | 0.20084
LRM 11 | -53.005 | 0.1 | -37.8684 | 0.58979 | -53.7923 | 0.72646 | -0.78727
[5 empty] | MIN | 0.48167
[5 empty] | MAX | 2.66
[5 empty] | AVERAGE | 0.91833
[5 empty] | MEDIAN | 0.75685
Correlation Data
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95%
Intercept | -0.73838 | 0.50785 | -1.4539 | 0.18404 | -1.9095 | 0.43272 |  | H0: Intercept = 0
Slope | 1.004 | 0.017083 | 0.2332 | 0.82146 | 0.96459 | 1.0434 |  | H0: Slope = 1
Sample | Reference d18O | Calculated d18O (VS)
IAEA 604 | -5.86 | -6.5786
LRM 2 | -9.12 | -9.6895
LRM 3 | -18.91 | -18.731
LRM 4 | -54.03 | -55.1053
LRM 5 | 0.4 | -0.14511
LRM 6 | -10.77 | -11.7576
LRM 7 | -3.22 | -3.7863
LRM 9 | -26.64 | -30.0444
LRM 10 | -42.395 | -42.1942
LRM 11 | -53.005 | -53.7923

## Replicate Uncertainties
Kragten Spreadsheet
Reference Standard: | GRESP
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | -9.6669 | 2.3652 | A | normal | 2.3652 | ‰ | -9.6669 | -7.3017 | -9.6669 | -9.6669 | -9.6669
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -22.3602 | 2.66 |  |  |  | ‰ | -22.3483 | -19.7241 | -22.6915 | -22.3522 | -22.4883
[6 empty] | Diff. | 0.011942 | 2.6362 | -0.33127 | 0.0080577 | -0.12809
[6 empty] | Diff. Sq. | 0.00014262 | 6.9494 | 0.10974 | 6.4927e-05 | 0.016408
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 7.0757
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 2.66
[6 empty] | Contribution (%) | 0.0020156 | 98.2142 | 1.5509 | 0.0009176 | 0.23188
Reference Standard: | IAEA 604
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | 5.4683 | 0.66601 | A | normal | 0.66601 | ‰ | 5.4683 | 6.1343 | 5.4683 | 5.4683 | 5.4683
δ¹⁸Ovsmow,mq | 9.61 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 9.61 | 9.61 | 10.1128 | 9.61 | 9.61
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -31.17 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -31.17 | -31.17 | -31.17 | -31.17 | -30.8864
δ¹⁸Osam,vs | -5.6367 | 1.0919 |  |  |  | ‰ | -5.6187 | -4.7303 | -6.244 | -5.6347 | -5.6762
[6 empty] | Diff. | 0.017969 | 0.90641 | -0.6073 | 0.0020312 | -0.039479
[6 empty] | Diff. Sq. | 0.00032288 | 0.82159 | 0.36881 | 4.1259e-06 | 0.0015586
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 1.1923
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 1.0919
[6 empty] | Contribution (%) | 0.027081 | 68.9088 | 30.9331 | 0.00034605 | 0.13072
Reference Standard: | LRM 1
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | 0.0094573 | 0.59029 | A | normal | 0.59029 | ‰ | 0.0094573 | 0.59975 | 0.0094573 | 0.0094573 | 0.0094573
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -11.5754 | 0.79391 |  |  |  | ‰ | -11.5596 | -10.9175 | -12.0145 | -11.5712 | -11.6417
[6 empty] | Diff. | 0.015829 | 0.65791 | -0.43908 | 0.0041713 | -0.06631
[6 empty] | Diff. Sq. | 0.00025055 | 0.43285 | 0.19279 | 1.74e-05 | 0.0043971
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.6303
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.79391
[6 empty] | Contribution (%) | 0.039751 | 68.673 | 30.5869 | 0.0027606 | 0.69761
Reference Standard: | LRM 2
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | 1.7015 | 0.15521 | A | normal | 0.15521 | ‰ | 1.7015 | 1.8567 | 1.7015 | 1.7015 | 1.7015
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -9.6895 | 0.49294 |  |  |  | ‰ | -9.673 | -9.5165 | -10.1475 | -9.6861 | -9.745
[6 empty] | Diff. | 0.016508 | 0.17299 | -0.45793 | 0.0034917 | -0.055507
[6 empty] | Diff. Sq. | 0.00027252 | 0.029927 | 0.2097 | 1.2192e-05 | 0.003081
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.24299
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.49294
[6 empty] | Contribution (%) | 0.11215 | 12.3161 | 86.2988 | 0.0050175 | 1.268
Reference Standard: | LRM 3
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | -6.4107 | 0.75209 | A | normal | 0.75209 | ‰ | -6.4107 | -5.6586 | -6.4107 | -6.4107 | -6.4107
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -18.731 | 0.92167 |  |  |  | ‰ | -18.7178 | -17.8928 | -19.0986 | -18.7243 | -18.8383
[6 empty] | Diff. | 0.01325 | 0.83824 | -0.36755 | 0.0067499 | -0.1073
[6 empty] | Diff. Sq. | 0.00017556 | 0.70265 | 0.13509 | 4.5561e-05 | 0.011514
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.84948
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.92167
[6 empty] | Contribution (%) | 0.020667 | 82.7157 | 15.9029 | 0.0053635 | 1.3554
Reference Standard: | LRM 4
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | -30.8744 | 0.3741 | A | normal | 0.3741 | ‰ | -30.8744 | -30.5003 | -30.8744 | -30.8744 | -30.8744
δ¹⁸Ovsmow,mq | 9.61 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 9.61 | 9.61 | 10.1128 | 9.61 | 9.61
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -31.17 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -31.17 | -31.17 | -31.17 | -31.17 | -30.8864
δ¹⁸Osam,vs | -55.0977 | 0.63918 |  |  |  | ‰ | -55.0976 | -54.5886 | -55.1026 | -55.0779 | -55.4836
[6 empty] | Diff. | 0.00014497 | 0.50914 | -0.0048994 | 0.019855 | -0.3859
[6 empty] | Diff. Sq. | 2.1015e-08 | 0.25922 | 2.4004e-05 | 0.00039422 | 0.14892
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.40856
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.63918
[6 empty] | Contribution (%) | 5.1437e-06 | 63.4476 | 0.0058754 | 0.096492 | 36.45
Reference Standard: | LRM 5
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | 10.2649 | 0.41264 | A | normal | 0.41264 | ‰ | 10.2649 | 10.6776 | 10.2649 | 10.2649 | 10.2649
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -0.14511 | 0.71979 |  |  |  | ‰ | -0.12516 | 0.3148 | -0.69844 | -0.14505 | -0.14594
[6 empty] | Diff. | 0.019948 | 0.4599 | -0.55334 | 5.229e-05 | -0.00083124
[6 empty] | Diff. Sq. | 0.00039791 | 0.21151 | 0.30618 | 2.7343e-09 | 6.9097e-07
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.51809
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.71979
[6 empty] | Contribution (%) | 0.076803 | 40.8252 | 59.0979 | 5.2776e-07 | 0.00013337
Reference Standard: | LRM 6
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | -0.154 | 0.17027 | A | normal | 0.17027 | ‰ | -0.154 | 0.016267 | -0.154 | -0.154 | -0.154
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -11.7576 | 0.48167 |  |  |  | ‰ | -11.7418 | -11.5678 | -12.1948 | -11.7533 | -11.8249
[6 empty] | Diff. | 0.015763 | 0.18977 | -0.43726 | 0.004237 | -0.067354
[6 empty] | Diff. Sq. | 0.00024847 | 0.036013 | 0.19119 | 1.7952e-05 | 0.0045366
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.23201
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.48167
[6 empty] | Contribution (%) | 0.1071 | 15.5223 | 82.4075 | 0.0077376 | 1.9553
Reference Standard: | LRM 7
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | 6.998 | 0.64206 | A | normal | 0.64206 | ‰ | 6.998 | 7.64 | 6.998 | 6.998 | 6.998
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -3.7863 | 0.88325 |  |  |  | ‰ | -3.7677 | -3.0707 | -4.3033 | -3.785 | -3.808
[6 empty] | Diff. | 0.018636 | 0.71561 | -0.51694 | 0.0013644 | -0.02169
[6 empty] | Diff. Sq. | 0.00034728 | 0.51209 | 0.26723 | 1.8617e-06 | 0.00047047
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.78014
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.88325
[6 empty] | Contribution (%) | 0.044516 | 65.6414 | 34.2535 | 0.00023864 | 0.060306
Reference Standard: | LRM 8
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | -1.4741 | 0.78045 | A | normal | 0.78045 | ‰ | -1.4741 | -0.69364 | -1.4741 | -1.4741 | -1.4741
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -13.2289 | 0.97015 |  |  |  | ‰ | -13.2137 | -12.359 | -13.6514 | -13.2241 | -13.3047
[6 empty] | Diff. | 0.015233 | 0.86985 | -0.42255 | 0.0047672 | -0.075782
[6 empty] | Diff. Sq. | 0.00023204 | 0.75664 | 0.17855 | 2.2726e-05 | 0.005743
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.94119
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.97015
[6 empty] | Contribution (%) | 0.024654 | 80.3923 | 18.9704 | 0.0024146 | 0.61018
Reference Standard: | LRM 9
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | -16.5613 | 0.54577 | A | normal | 0.54577 | ‰ | -16.5613 | -16.0156 | -16.5613 | -16.5613 | -16.5613
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -30.0444 | 0.68161 |  |  |  | ‰ | -30.0352 | -29.4361 | -30.2989 | -30.0336 | -30.2165
[6 empty] | Diff. | 0.0091732 | 0.60829 | -0.25446 | 0.010827 | -0.17211
[6 empty] | Diff. Sq. | 8.4147e-05 | 0.37002 | 0.064749 | 0.00011722 | 0.029622
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.46459
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.68161
[6 empty] | Contribution (%) | 0.018112 | 79.644 | 13.9367 | 0.025231 | 6.376
Reference Standard: | LRM 10
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | -27.4623 | 0.56124 | A | normal | 0.56124 | ‰ | -27.4623 | -26.9011 | -27.4623 | -27.4623 | -27.4623
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -42.1942 | 0.68385 |  |  |  | ‰ | -42.1894 | -41.5686 | -42.3272 | -42.179 | -42.4359
[6 empty] | Diff. | 0.0047949 | 0.62553 | -0.13301 | 0.015205 | -0.24171
[6 empty] | Diff. Sq. | 2.2991e-05 | 0.39128 | 0.017691 | 0.0002312 | 0.058425
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.46765
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.68385
[6 empty] | Contribution (%) | 0.0049163 | 83.6696 | 3.7829 | 0.049437 | 12.4931
Reference Standard: | LRM 11
Equation: | δ¹⁸Osam,vs = δ¹⁸Ovsmow,vsmow + (((δ¹⁸Osam,mq + 1000) / (δ¹⁸Ovsmow,mq + 1000)) - 1) * 1000 * ((δ¹⁸Oslap,vsmow - δ¹⁸Ovsmow,vsmow) / (δ¹⁸Oslap,mq - δ¹⁸Ovsmow,mq))
[7 empty] | A | B | C | D | E
Term | Value | Uncertainty | Type | Distribution | stdev. Eq | Unit | δ¹⁸Ovsmow,vsmow | δ¹⁸Osam,mq | δ¹⁸Ovsmow,mq | δ¹⁸Oslap,vsmow | δ¹⁸Oslap,mq
δ¹⁸Ovsmow,vsmow | 0 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
δ¹⁸Osam,mq | -37.8684 | 0.58979 | A | normal | 0.58979 | ‰ | -37.8684 | -37.2786 | -37.8684 | -37.8684 | -37.8684
δ¹⁸Ovsmow,mq | 10.3951 | 0.50279 | A | normal | 0.50279 | ‰ | 10.3951 | 10.3951 | 10.8979 | 10.3951 | 10.3951
δ¹⁸Oslap,vsmow | -55.5 | 0.02 | B | normal | 0.02 | ‰ | -55.5 | -55.5 | -55.5 | -55.48 | -55.5
δ¹⁸Oslap,mq | -39.4006 | 0.28363 | A | normal | 0.28363 | ‰ | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.4006 | -39.117
δ¹⁸Osam,vs | -53.7923 | 0.72646 |  |  |  | ‰ | -53.7917 | -53.1349 | -53.8093 | -53.7729 | -54.1004
[6 empty] | Diff. | 0.0006154 | 0.65736 | -0.017071 | 0.019385 | -0.30815
[6 empty] | Diff. Sq. | 3.7871e-07 | 0.43212 | 0.00029141 | 0.00037576 | 0.094958
[6 empty] | Sum Diff |  |  |  |  | 0.52774
[6 empty] | SQRT(SUM Diff) |  |  |  |  | 0.72646
[6 empty] | Contribution (%) | 7.1761e-05 | 81.8803 | 0.055218 | 0.071202 | 17.9932

## Single Measurements (SD)
Reference Standard | WS1 | u(WS1) | WS2 | u(WS2) | Sample | u(Sample)
GRESP | 0.8467 | 0.0020153 | 0.84812 | 0.00094305 | 0.832 | 0.001081
GRESP | 0.84812 | 0.00094305 | 0.85615 | 0.0011633 | 0.84038 | 0.00072311
GRESP | 0.80342 | 0.0013138 | 0.81731 | 0.0012735 | 0.80525 | 0.0014418
GRESP | 0.80796 | 0.0011111 | 0.82448 | 0.00093669 | 0.81483 | 0.00093669
GRESP | 0.94898 | 0.0015519 | 0.96093 | 0.0012066 | 0.94744 | 0.0018149
GRESP | 0.96093 | 0.0012066 | 0.96464 | 0.0010657 | 0.95303 | 0.0019196
IAEA 604 | 1.0104 | 0.0023302 | 1.0104 | 0.0023302 | 1.016 | 0.0016056
IAEA 604 | 1.0104 | 0.0023302 | 1.0126 | 0.0015527 | 1.0181 | 0.002237
IAEA 604 | 1.0089 | 0.0017647 | 1.0089 | 0.0017647 | 1.0132 | 0.0014483
LRM 1 | 1.0231 | 0.0015875 | 1.0228 | 0.0020294 | 1.0251 | 0.0016708
LRM 1 | 1.0228 | 0.0020294 | 1.0224 | 0.0010842 | 1.026 | 0.0023526
LRM 1 | 1.0224 | 0.0010842 | 1.0216 | 0.0011287 | 1.0263 | 0.0014041
LRM 2 | 1.0194 | 0.0017702 | 1.0226 | 0.0013048 | 1.0226 | 0.0020637
LRM 2 | 1.0226 | 0.0013048 | 1.0218 | 0.0013452 | 1.0243 | 0.0015866
LRM 2 | 1.0218 | 0.0013452 | 1.0234 | 0.0014666 | 1.0242 | 0.0017944
LRM 3 | 1.0234 | 0.0014666 | 1.0228 | 0.0018749 | 1.015 | 0.001484
LRM 3 | 1.0228 | 0.0018749 | 1.0214 | 0.0014286 | 1.0159 | 0.0014188
LRM 3 | 1.0214 | 0.0014286 | 1.0231 | 0.0015875 | 1.0168 | 0.00096242
LRM 4 | 1.019 | 0.0013028 | 1.0123 | 0.0012822 | 0.98354 | 0.0014801
LRM 4 | 1.0123 | 0.0012822 | 1.0099 | 0.0018373 | 0.98016 | 0.0016941
LRM 4 | 1.0099 | 0.0018373 | 1.0113 | 0.0023799 | 0.97992 | 0.0014317
LRM 5 | 0.94524 | 0.0014913 | 0.94286 | 0.001121 | 0.95341 | 0.0012732
LRM 5 | 0.94286 | 0.001121 | 0.9442 | 0.0018284 | 0.95435 | 0.0014023
LRM 5 | 0.94853 | 0.0011878 | 0.94959 | 0.00094616 | 0.95866 | 0.001329
LRM 5 | 0.94959 | 0.00094616 | 0.94898 | 0.0015519 | 0.95836 | 0.00094576
LRM 6 | 1.0213 | 0.0016851 | 1.0187 | 0.0019316 | 1.0185 | 0.0017069
LRM 6 | 1.0187 | 0.0019316 | 1.0185 | 0.0012151 | 1.0188 | 0.0014557
LRM 6 | 1.0185 | 0.0012151 | 1.0193 | 0.0017061 | 1.019 | 0.0019969
LRM 6 | 1.0193 | 0.0017061 | 1.0189 | 0.0013447 | 1.0187 | 0.0018301
LRM 6 | 1.0189 | 0.0013447 | 1.0173 | 0.0016101 | 1.0184 | 0.0013795
LRM 6 | 1.0173 | 0.0016101 | 1.017 | 0.0014273 | 1.0177 | 0.0016919
LRM 6 | 1.017 | 0.0014273 | 1.0171 | 0.0014881 | 1.0184 | 0.0016414
LRM 6 | 1.0171 | 0.0014881 | 1.0167 | 0.0017569 | 1.0171 | 0.0013182
LRM 6 | 1.0167 | 0.0017569 | 1.0168 | 0.0018751 | 1.0173 | 0.0017662
LRM 6 | 1.0168 | 0.0018751 | 1.0178 | 0.0014071 | 1.0176 | 0.0012799
LRM 6 | 1.0178 | 0.0014071 | 1.018 | 0.0015361 | 1.0184 | 0.0013841
LRM 6 | 1.018 | 0.0015361 | 1.0178 | 0.0013891 | 1.0182 | 0.0018339
LRM 6 | 1.0178 | 0.0013891 | 1.0176 | 0.0044083 | 1.0167 | 0.0019973
LRM 6 | 1.0176 | 0.0044083 | 1.0184 | 0.0014516 | 1.018 | 0.0014137
LRM 6 | 1.0184 | 0.0014516 | 1.0187 | 0.0017692 | 1.0188 | 0.0015167
LRM 6 | 1.0187 | 0.0017692 | 1.0191 | 0.0016839 | 1.0187 | 0.0015931
LRM 6 | 1.0191 | 0.0016839 | 1.0187 | 0.0012516 | 1.0198 | 0.0010775
LRM 6 | 1.0187 | 0.0012516 | 1.0196 | 0.001599 | 1.0187 | 0.0014742
LRM 6 | 1.0196 | 0.001599 | 1.0192 | 0.0015432 | 1.0189 | 0.0013761
LRM 6 | 1.0192 | 0.0015432 | 1.0188 | 0.00085833 | 1.0195 | 0.00083477
LRM 6 | 1.0188 | 0.00085833 | 1.019 | 0.0013028 | 1.0202 | 0.0012658
LRM 7 | 0.91244 | 0.0012358 | 0.91547 | 0.0013218 | 0.92106 | 0.0013992
LRM 7 | 0.91547 | 0.0013218 | 0.91776 | 0.0011477 | 0.92276 | 0.0010699
LRM 7 | 0.91776 | 0.0011477 | 0.92185 | 0.0012853 | 0.92577 | 0.0014759
LRM 7 | 0.92185 | 0.0012853 | 0.9246 | 0.0012084 | 0.92914 | 0.001725
LRM 7 | 0.9246 | 0.0012084 | 0.92833 | 0.0013508 | 0.93351 | 0.0018756
LRM 8 | 0.95654 | 0.0023743 | 0.941 | 0.0018066 | 0.93793 | 0.0027083
LRM 8 | 0.941 | 0.0018066 | 0.93822 | 0.0019979 | 0.93705 | 0.0027982
LRM 8 | 0.93822 | 0.0019979 | 0.93406 | 0.0015626 | 0.93506 | 0.0029615
LRM 9 | 0.93792 | 0.0027572 | 0.94215 | 0.0024828 | 0.92483 | 0.0012794
LRM 9 | 0.94215 | 0.0024828 | 0.9461 | 0.0020666 | 0.92781 | 0.0012013
LRM 10 | 0.92942 | 0.0013631 | 0.92942 | 0.0013631 | 0.90295 | 0.0017576
LRM 10 | 0.92942 | 0.0013631 | 0.93231 | 0.0019107 | 0.90618 | 0.0011591
LRM 10 | 0.93231 | 0.0019107 | 0.93396 | 0.0018798 | 0.90756 | 0.00086886
LRM 11 | 0.93396 | 0.0018798 | 0.93538 | 0.0030926 | 0.89648 | 0.0020803
LRM 11 | 0.93538 | 0.0030926 | 0.93849 | 0.0019356 | 0.9009 | 0.001005
LRM 11 | 0.93849 | 0.0019356 | 0.93792 | 0.0027572 | 0.90324 | 0.0012236

## Single Measurements (SE)
Reference Standard | WS1 | u(WS1) | WS2 | u(WS2) | Sample | u(Sample)
GRESP | 0.8467 | 0.00052034 | 0.84812 | 0.0002435 | 0.832 | 0.00027912
GRESP | 0.84812 | 0.0002435 | 0.85615 | 0.00030036 | 0.84038 | 0.00018671
GRESP | 0.80342 | 0.00033922 | 0.81731 | 0.00032883 | 0.80525 | 0.00037227
GRESP | 0.80796 | 0.00028688 | 0.82448 | 0.00024185 | 0.81483 | 0.00024185
GRESP | 0.94898 | 0.00040071 | 0.96093 | 0.00031155 | 0.94744 | 0.00046861
GRESP | 0.96093 | 0.00031155 | 0.96464 | 0.00027516 | 0.95303 | 0.00049563
IAEA 604 | 1.0104 | 0.00060165 | 1.0104 | 0.00060165 | 1.016 | 0.00041457
IAEA 604 | 1.0104 | 0.00060165 | 1.0126 | 0.0004009 | 1.0181 | 0.00057759
IAEA 604 | 1.0089 | 0.00045566 | 1.0089 | 0.00045566 | 1.0132 | 0.00037396
LRM 1 | 1.0231 | 0.0004099 | 1.0228 | 0.000524 | 1.0251 | 0.00043139
LRM 1 | 1.0228 | 0.000524 | 1.0224 | 0.00027994 | 1.026 | 0.00060744
LRM 1 | 1.0224 | 0.00027994 | 1.0216 | 0.00029144 | 1.0263 | 0.00036253
LRM 2 | 1.0194 | 0.00045706 | 1.0226 | 0.00033689 | 1.0226 | 0.00053284
LRM 2 | 1.0226 | 0.00033689 | 1.0218 | 0.00034732 | 1.0243 | 0.00040965
LRM 2 | 1.0218 | 0.00034732 | 1.0234 | 0.00037868 | 1.0242 | 0.00046331
LRM 3 | 1.0234 | 0.00037868 | 1.0228 | 0.00048409 | 1.015 | 0.00038318
LRM 3 | 1.0228 | 0.00048409 | 1.0214 | 0.00036886 | 1.0159 | 0.00036632
LRM 3 | 1.0214 | 0.00036886 | 1.0231 | 0.0004099 | 1.0168 | 0.00024849
LRM 4 | 1.019 | 0.00033637 | 1.0123 | 0.00033105 | 0.98354 | 0.00038217
LRM 4 | 1.0123 | 0.00033105 | 1.0099 | 0.00047439 | 0.98016 | 0.00043741
LRM 4 | 1.0099 | 0.00047439 | 1.0113 | 0.00061448 | 0.97992 | 0.00036966
LRM 5 | 0.94524 | 0.00038506 | 0.94286 | 0.00028945 | 0.95341 | 0.00032874
LRM 5 | 0.94286 | 0.00028945 | 0.9442 | 0.00047209 | 0.95435 | 0.00036208
LRM 5 | 0.94853 | 0.00030668 | 0.94959 | 0.0002443 | 0.95866 | 0.00034315
LRM 5 | 0.94959 | 0.0002443 | 0.94898 | 0.00040071 | 0.95836 | 0.00024419
LRM 6 | 1.0213 | 0.00043509 | 1.0187 | 0.00049875 | 1.0185 | 0.00044071
LRM 6 | 1.0187 | 0.00049875 | 1.0185 | 0.00031375 | 1.0188 | 0.00037586
LRM 6 | 1.0185 | 0.00031375 | 1.0193 | 0.00044052 | 1.019 | 0.0005156
LRM 6 | 1.0193 | 0.00044052 | 1.0189 | 0.00034719 | 1.0187 | 0.00047253
LRM 6 | 1.0189 | 0.00034719 | 1.0173 | 0.00041573 | 1.0184 | 0.00035618
LRM 6 | 1.0173 | 0.00041573 | 1.017 | 0.00036853 | 1.0177 | 0.00043686
LRM 6 | 1.017 | 0.00036853 | 1.0171 | 0.00038423 | 1.0184 | 0.00042381
LRM 6 | 1.0171 | 0.00038423 | 1.0167 | 0.00045363 | 1.0171 | 0.00034036
LRM 6 | 1.0167 | 0.00045363 | 1.0168 | 0.00048416 | 1.0173 | 0.00045603
LRM 6 | 1.0168 | 0.00048416 | 1.0178 | 0.00036332 | 1.0176 | 0.00033046
LRM 6 | 1.0178 | 0.00036332 | 1.018 | 0.00039661 | 1.0184 | 0.00035738
LRM 6 | 1.018 | 0.00039661 | 1.0178 | 0.00035866 | 1.0182 | 0.00047351
LRM 6 | 1.0178 | 0.00035866 | 1.0176 | 0.0011382 | 1.0167 | 0.00051569
LRM 6 | 1.0176 | 0.0011382 | 1.0184 | 0.00037481 | 1.018 | 0.00036501
LRM 6 | 1.0184 | 0.00037481 | 1.0187 | 0.00045681 | 1.0188 | 0.00039161
LRM 6 | 1.0187 | 0.00045681 | 1.0191 | 0.00043477 | 1.0187 | 0.00041134
LRM 6 | 1.0191 | 0.00043477 | 1.0187 | 0.00032315 | 1.0198 | 0.00027822
LRM 6 | 1.0187 | 0.00032315 | 1.0196 | 0.00041286 | 1.0187 | 0.00038064
LRM 6 | 1.0196 | 0.00041286 | 1.0192 | 0.00039845 | 1.0189 | 0.0003553
LRM 6 | 1.0192 | 0.00039845 | 1.0188 | 0.00022162 | 1.0195 | 0.00021554
LRM 6 | 1.0188 | 0.00022162 | 1.019 | 0.00033637 | 1.0202 | 0.00032683
LRM 7 | 0.91244 | 0.00031908 | 0.91547 | 0.00034129 | 0.92106 | 0.00036126
LRM 7 | 0.91547 | 0.00034129 | 0.91776 | 0.00029632 | 0.92276 | 0.00027625
LRM 7 | 0.91776 | 0.00029632 | 0.92185 | 0.00033187 | 0.92577 | 0.00038108
LRM 7 | 0.92185 | 0.00033187 | 0.9246 | 0.000312 | 0.92914 | 0.00044539
LRM 7 | 0.9246 | 0.000312 | 0.92833 | 0.00034877 | 0.93351 | 0.00048427
LRM 8 | 0.95654 | 0.00061303 | 0.941 | 0.00046647 | 0.93793 | 0.00069927
LRM 8 | 0.941 | 0.00046647 | 0.93822 | 0.00051586 | 0.93705 | 0.00072249
LRM 8 | 0.93822 | 0.00051586 | 0.93406 | 0.00040345 | 0.93506 | 0.00076465
LRM 9 | 0.93792 | 0.00071192 | 0.94215 | 0.00064105 | 0.92483 | 0.00033033
LRM 9 | 0.94215 | 0.00064105 | 0.9461 | 0.00053359 | 0.92781 | 0.00031018
LRM 10 | 0.92942 | 0.00035196 | 0.92942 | 0.00035196 | 0.90295 | 0.00045381
LRM 10 | 0.92942 | 0.00035196 | 0.93231 | 0.00049333 | 0.90618 | 0.00029928
LRM 10 | 0.93231 | 0.00049333 | 0.93396 | 0.00048536 | 0.90756 | 0.00022434
LRM 11 | 0.93396 | 0.00048536 | 0.93538 | 0.00079851 | 0.89648 | 0.00053712
LRM 11 | 0.93538 | 0.00079851 | 0.93849 | 0.00049978 | 0.9009 | 0.0002595
LRM 11 | 0.93849 | 0.00049978 | 0.93792 | 0.00071192 | 0.90324 | 0.00031594

## Elemental Analysis
Reference Standard | Na (ng/g) | Mg (ng/g) | Al (ng/g) | Si (ng/g) | K (ng/g) | Ca (ng/g) | V (ng/g) | Cr (ng/g) | Mn (ng/g) | Fe (ng/g) | Co (ng/g) | Ni (ng/g) | Cu (ng/g) | Zn (ng/g)
GRESP | 9581.3689 | 6.9546 | 1944.5307 | 20287.8012 | 483.5346 | 393.8791 | 0.23148 | 0.66152 | 8.6165 | 5.3703 | 0.13037 | 0.48909 | 8.7888
IAEA 604 | 2429.95 | 550.15 | 44.22 | 4086.8406 | 202.22 | 194.46 | 0.02 | 0.47 | 16.86 |  | 0.2 | 10.11 | 22.84 | 41.29
LRM 1 | 4166.57 | 624.0877 | 7.6778 | 349.0044 | 249.11 | 645.2489 | 9.0621 | 131.37 | 108.5059 | 484.9773 | 9.4981 | 253.9743 | 4.9998 | 34.9203
LRM 2 | 2.8623 | 1.4466 | 3.9111 |  | 40.05 | 516.647 | 6.9048 | 4.7383 | 31.6372 | 29.6118 | 6.204 | 3.7124 | 0.37273 | 38.5906
LRM 3 | 431.0083 | 23.4584 | 4.3642 |  | 224.51 | 706.7012 | 6.9256 | 6.5192 | 15.1021 | 57.7147 | 6.3736 | 6.9338 | 0.86138 | 66.8016
LRM 4 | 909.5951 | 24.0085 | 74.7336 | 1361.5866 |  | 5116.3161 | 69.0599 | 48.8087 | 72.2435 | 452.6303 | 59.7406 |  | 8.9711 | 505.0611
LRM 5 | 1695.1563 | 42.5059 | 6.0679 | 1413.077 | 62.3316 | 387.2699 | 0.15852 | 0.3269 | 31.2675 | 2.1819 | 1.419 | 68.0711 | 39.4219 | 40.9951
LRM 6 | 441.2136 | 0.19677 | 0.43669 |  | 429.226 | 51.3289 | 0.69714 | 0.48491 | 0.70982 | 3.6952 | 0.59762 | 0.003421 | 0.055148 | 3.3417
LRM 7 | 59.6757 | 0.50067 | 16.2889 |  | 11.571 | 60.8531 | 0.69052 | 0.49606 | 0.7877 | 3.896 | 0.60385 | -0.059799 | 0.053611 | 3.3898
LRM 8 | 18378.3415 | 21.3898 | 39.142 | 89587.9473 | 3893.4487 | 15628.2714 | 69.543 | 46.5405 | 70.4071 | 210.0427 | 59.7219 |  | 5.0159 | 345.4411
LRM 9 | 2227.8697 | 1039.9941 | 3.2336 | 6220.3862 | 409.8348 | 1357.5552 |  | 1.8859 |  | 2.2167 | 0.017143 | 0.23059 | 2.2027 | 1.3369
LRM 10 | 518.3376 | 401.898 | 0.43436 | 138.5871 | 113.6605 | 152.3102 |  | 1.5523 |  |  | 0.030601 | 0.21369 | 12.249 | 8.1408
LRM 11 | 2666.1501 | 453.8595 | 26.6907 | 2993.0925 | 405.8253 | 1498.4369 |  | 0.34695 |  | 5.6582 | 0.023047 | 0.32621 | 2.0316 | 7.5285
SLAP2 | 1118.2808 | 39.9819 | 19.6885 |  | 19.1493 | 276.3538 | 0.11967 | 0.12016 | 3.006 | 0.76421 | 0.1648 | 3.2754 | 6.238 | 13.4182
VSMOW2 | 676.6128 | 9.7914 | 7.1121 |  | 12.8966 | 279.9635 | 0.11256 | 0.11149 | 8.2369 | 0.6568 | 0.46631 | 23.2905 | 4.5954 | 15.8536

## Anion Chromatography
Reference Standard | Fluoride | Chloride | Nitride | Bromide | Nitrate | Sulphate
GRESP | 498 |  |  |  | 283
IAEA 604 | 647 |  |  |  | 341.5 | 175
LRM 1 |  | 129763.3333 | 423 | 847 |  | 1136
LRM 2
LRM 3 |  | 517 |  |  | 627 | 249
LRM 4 |  | 542.6667 |  |  | 299 | 1364.6667
LRM 5 |  |  |  |  | 516
LRM 6 |  |  |  |  | 117
LRM 7 |  |  |  |  | 94
LRM 8 |  | 162.6667 | 383.6667 |  | 232.6667 | 1015
LRM 9 |  | 385.3333 |  |  | 117 | 185
LRM 10
LRM 11 |  | 864 | 176.3333 |  |  | 203
SLAP2 | 394 |  |  |  | 214 | 211
VSMOW2 | 329