## Slide 1: INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE FILTROS DIGITAIS NO CONTRASTE DE IMAGENS MAMOGRÁFICAS E DE TOMOSSÍNTESE
Júlia Sousa Paixão¹ , Moara Souza Dias Pinheiro¹, Pedro Cunha Carneiro², Ana Claudia Patrocinio²
Câncer de Mama
Depois do câncer de pele, é o tipo de doença mais comum entre as mulheres no mundo.
Ele é causado pela multiplicação desordenada de células da mama, o que gera células anormais que se multiplicam, formando tumores.
Mamografia
O procedimento mais utilizado para diagnosticá-lo.
Exame não invasivo que utiliza a captação de imagens pelo mamógrafo.
Permite a identificação de nódulos não palpáveis, tornando mais possível a cura pelo diagnóstico precoce.
Qualidade de Imagem
Importante para o diagnóstico correto.
Para uma otimização na mamografia, técnicas de processamento digital de imagem são usados, como é no caso a aplicação de diversos tipos de filtros. Exemplo: Wiener e o de Média.
Mamografia 3D ( Tomossíntese).
Processamento Digital de Imagem
Aplicação dos filtros de Wiener e de Média;
Objetivo:
Comparar os efeitos dos filtros de Wiener e de Média em imagens de phantoms adquiridas em diferentes equipamentos a partir dos cálculos de CNR.
Base de dados
Mamógrafos digitais de campo total;
12-bits de resolução de contraste;
Equipamentos:
  General Electric (GE);
  Hologic, modelo Selenia Dimensions (com Tomossíntese);
Filtros Digitais
Filtro Wiener
Possui as características de sinal e ruído estacionários.
O processo linear aleatório é feito com características espectrais conhecidas;
Tem como requisito ser fisicamente realizável.
Filtro de Média
Ele analisa os pixels de toda a vizinhança fazendo uma média de todos eles, inclusive do central. Assim, substitui-se pela média, o pixel estudado.
g(x,y)  o resultado do pixel dado na imagem filtrada;
Sxy  conjunto de coordenadas de uma janela retangular de tamanho mxn;
f(s,t)  o valor do pixel original da imagem.
Medidas Quantitativas
Razão Contrate – Ruído
Um maior CNR significa uma maior qualidade de imagem.
DP  desvio-padrão;
med valor de media dos pixels.
O sinal citado é a região de interesse, ou seja, foi selecionada uma parte dessa região e uma da região do fundo para o cálculo do valor de média de pixels e do desvio padrão.
Fig. 1. Equipamento GE: A – Imagem original; B – Imagem com aplicação do filtro de Média; C – Imagem original com aplicação do filtro de Wiener.
1Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.
²Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.
Introdução
Fig. 2. Equipamento Hologic, imagens 2D: A – Imagem original; B – Imagem com aplicação do filtro de Média; C – Imagem original com aplicação do filtro de Wiener.
Fig. 3. Equipamento Hologic, imagens 3D, com o recurso da tomossíntese: A – Imagem original; B – Imagem com aplicação do filtro de Média; C – Imagem original com aplicação do filtro de Wiener.
TABELA I. Cálculo do CNR para as diferentes imagens originais e com a aplicação dos filtros .
Com a análise dos resultados obtidos, independente do equipamento, em todas as imagens processadas com os filtros, houve aumento dos valores de CNR, comprovando uma melhora na qualidade da imagem, o que nos mostra uma maior eficiência com a aplicação desses filtros digitais. Também concluímos que o filtro de Média obteve um melhor desempenho.
Agradecemos ao Instituto de Radiologia (InRad) do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo (HCFMUSP) e da Universidade Federal de São Paulo pela ajuda na aquisição das imagens.
Materiais e Métodos
Resultados e Discussões
Conclusão
Agradecimentos
Equipamento | Valores de CNR |  | 
 | Original | Média | Wiener
GE | 6,42 | 11,43 | 13,20
Hologic 2D | 3,61 | 12,17 | 10,14
Hologic 3D | 7,15 | 8,53 | 7,80