## Datos
Tabla Tt-01: Temperatura experimentales tratados, datos en régimen estacionario. | [5 empty] | (¿Tienes incertitumbres? Contacta al autor kalid@ufsb.edu.br)
Observación: |  | PTU Estándard - F2910028
Simbolo da magnitude: |  | T
Unidad: |  | °C
Instrumento: |  |  |  | Patrón | Objeto
Data | Horário | Punto | Muesta | Tp / (°C) | To / (°C) | La columna Punto debe contener el número del elemento de muestra que comienza con n y agrega una unidad al último elemento de la muestra.
2017-10-25 | 13:00 | 1 | a | -0.02 | 0.14
2017-10-25 | 13:01 | 2 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:02 | 3 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:03 | 4 | a | -0.02 | 0.13 | La columna Muestra debe contener una letra para cada muestra, comenzando con "a", luego "b" y así sucesivamente hasta la última muestra.
2017-10-25 | 13:04 | 5 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:05 | 6 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:06 | 7 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:07 | 8 | a | -0.02 | 0.14
2017-10-25 | 13:08 | 9 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:09 | 10 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:10 | 11 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:11 | 12 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:12 | 13 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:13 | 14 | a | -0.02 | 0.12
2017-10-25 | 13:14 | 15 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:15 | 16 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:16 | 17 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:17 | 18 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:18 | 19 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:19 | 20 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:20 | 21 | a | -0.02 | 0.14
2017-10-25 | 13:21 | 22 | a | -0.02 | 0.12
2017-10-25 | 13:22 | 23 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:23 | 24 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:24 | 25 | a | -0.02 | 0.12
2017-10-25 | 13:25 | 26 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:26 | 27 | a | -0.02 | 0.14
2017-10-25 | 13:27 | 28 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:28 | 29 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:29 | 30 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:30 | 31 | a | -0.02 | 0.14
2017-10-25 | 13:31 | 32 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:32 | 33 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:33 | 34 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:34 | 35 | a | -0.01 | 0.12
2017-10-25 | 13:35 | 36 | a | -0.02 | 0.14
2017-10-25 | 13:36 | 37 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:37 | 38 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:38 | 39 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:39 | 40 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:40 | 41 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:41 | 42 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:42 | 43 | a | -0.02 | 0.14
2017-10-25 | 13:43 | 44 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:44 | 45 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:45 | 46 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:46 | 47 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:47 | 48 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:48 | 49 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:49 | 50 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:50 | 51 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:51 | 52 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:52 | 53 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:53 | 54 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:54 | 55 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:55 | 56 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:56 | 57 | a | -0.01 | 0.13
2017-10-25 | 13:57 | 58 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:58 | 59 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 13:59 | 60 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 14:00 | 61 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 14:01 | 62 | a | -0.02 | 0.13
2017-10-25 | 15:21 | 63 | b | 24.85 | 25
2017-10-25 | 15:22 | 64 | b | 24.84 | 25
2017-10-25 | 15:23 | 65 | b | 24.84 | 24.99
2017-10-25 | 15:24 | 66 | b | 24.86 | 24.99
2017-10-25 | 15:25 | 67 | b | 24.86 | 25.01
2017-10-25 | 15:26 | 68 | b | 24.86 | 25.01
2017-10-25 | 15:27 | 69 | b | 24.86 | 25.01
2017-10-25 | 15:28 | 70 | b | 24.85 | 25.01
2017-10-25 | 15:29 | 71 | b | 24.86 | 25.01
2017-10-25 | 15:30 | 72 | b | 24.84 | 25.01
2017-10-25 | 15:31 | 73 | b | 24.84 | 24.99
2017-10-25 | 15:32 | 74 | b | 24.85 | 24.99
2017-10-25 | 15:33 | 75 | b | 24.86 | 25
2017-10-25 | 15:34 | 76 | b | 24.85 | 25.01
2017-10-25 | 15:35 | 77 | b | 24.85 | 25
2017-10-25 | 15:36 | 78 | b | 24.86 | 25
2017-10-25 | 15:37 | 79 | b | 24.86 | 25.01
2017-10-25 | 15:38 | 80 | b | 24.85 | 25.01
2017-10-25 | 15:39 | 81 | b | 24.86 | 25.01
2017-10-25 | 15:40 | 82 | b | 24.85 | 25.01
2017-10-25 | 15:41 | 83 | b | 24.85 | 25.01
2017-10-26 | 9:43 | 84 | c | 24.79 | 24.95
2017-10-26 | 9:44 | 85 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 9:45 | 86 | c | 24.79 | 24.95
2017-10-26 | 9:46 | 87 | c | 24.79 | 24.95
2017-10-26 | 9:47 | 88 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 9:48 | 89 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 9:49 | 90 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 9:50 | 91 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 9:51 | 92 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 9:52 | 93 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 9:53 | 94 | c | 24.78 | 24.93
2017-10-26 | 9:54 | 95 | c | 24.79 | 24.95
2017-10-26 | 9:55 | 96 | c | 24.78 | 24.94
2017-10-26 | 9:56 | 97 | c | 24.78 | 24.94
2017-10-26 | 9:57 | 98 | c | 24.78 | 24.94
2017-10-26 | 9:58 | 99 | c | 24.78 | 24.93
2017-10-26 | 9:59 | 100 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 10:00 | 101 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 10:01 | 102 | c | 24.78 | 24.94
2017-10-26 | 10:02 | 103 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 10:03 | 104 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 10:04 | 105 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 10:05 | 106 | c | 24.78 | 24.94
2017-10-26 | 10:06 | 107 | c | 24.78 | 24.94
2017-10-26 | 10:07 | 108 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 10:08 | 109 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 10:09 | 110 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 10:10 | 111 | c | 24.78 | 24.93
2017-10-26 | 10:11 | 112 | c | 24.78 | 24.94
2017-10-26 | 10:12 | 113 | c | 24.78 | 24.94
2017-10-26 | 10:13 | 114 | c | 24.78 | 24.94
2017-10-26 | 10:14 | 115 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 10:15 | 116 | c | 24.78 | 24.93
2017-10-26 | 10:16 | 117 | c | 24.78 | 24.93
2017-10-26 | 10:17 | 118 | c | 24.78 | 24.93
2017-10-26 | 10:18 | 119 | c | 24.79 | 24.94
2017-10-26 | 10:19 | 120 | c | 24.78 | 24.93
2017-10-26 | 11:59 | 121 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:00 | 122 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:01 | 123 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:02 | 124 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:03 | 125 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:04 | 126 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:05 | 127 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:06 | 128 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:07 | 129 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:08 | 130 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:09 | 131 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:10 | 132 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:11 | 133 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 12:12 | 134 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:13 | 135 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:14 | 136 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:15 | 137 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:16 | 138 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:17 | 139 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:18 | 140 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:19 | 141 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:20 | 142 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:21 | 143 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:22 | 144 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:23 | 145 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:24 | 146 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:25 | 147 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:26 | 148 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:27 | 149 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 12:28 | 150 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:29 | 151 | d | 34.69 | 34.86
2017-10-26 | 12:30 | 152 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 12:31 | 153 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 12:32 | 154 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:33 | 155 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:34 | 156 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 12:35 | 157 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 12:36 | 158 | d | 34.7 | 34.84
2017-10-26 | 12:37 | 159 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:38 | 160 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:39 | 161 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:40 | 162 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:41 | 163 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:42 | 164 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:43 | 165 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:44 | 166 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:45 | 167 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:46 | 168 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 12:47 | 169 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:48 | 170 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:49 | 171 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:50 | 172 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:51 | 173 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 12:52 | 174 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:53 | 175 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:54 | 176 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:55 | 177 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:56 | 178 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 12:57 | 179 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 12:58 | 180 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 12:59 | 181 | d | 34.68 | 34.84
2017-10-26 | 13:00 | 182 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:01 | 183 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:02 | 184 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:03 | 185 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:04 | 186 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 13:05 | 187 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:06 | 188 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:07 | 189 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:08 | 190 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:09 | 191 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:10 | 192 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:11 | 193 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:12 | 194 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:13 | 195 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:14 | 196 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:15 | 197 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:16 | 198 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 13:17 | 199 | d | 34.7 | 34.85
2017-10-26 | 13:18 | 200 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:19 | 201 | d | 34.68 | 34.84
2017-10-26 | 13:20 | 202 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:21 | 203 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:22 | 204 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:23 | 205 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:24 | 206 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:25 | 207 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:26 | 208 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:27 | 209 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:28 | 210 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:29 | 211 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:30 | 212 | d | 34.68 | 34.84
2017-10-26 | 13:31 | 213 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:32 | 214 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:33 | 215 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:34 | 216 | d | 34.68 | 34.84
2017-10-26 | 13:35 | 217 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:36 | 218 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:37 | 219 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:38 | 220 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:39 | 221 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:40 | 222 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:41 | 223 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:42 | 224 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:43 | 225 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:44 | 226 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:45 | 227 | d | 34.68 | 34.84
2017-10-26 | 13:46 | 228 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:47 | 229 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:48 | 230 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:49 | 231 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:50 | 232 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:51 | 233 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:52 | 234 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:53 | 235 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:54 | 236 | d | 34.68 | 34.84
2017-10-26 | 13:55 | 237 | d | 34.68 | 34.84
2017-10-26 | 13:56 | 238 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:57 | 239 | d | 34.69 | 34.85
2017-10-26 | 13:58 | 240 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 13:59 | 241 | d | 34.68 | 34.84
2017-10-26 | 14:00 | 242 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 14:01 | 243 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 14:02 | 244 | d | 34.69 | 34.84
2017-10-26 | 16:16 | 245 | e | 10.09 | 10.25
2017-10-26 | 16:17 | 246 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:18 | 247 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:19 | 248 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:20 | 249 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:21 | 250 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:22 | 251 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:23 | 252 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:24 | 253 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:25 | 254 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:26 | 255 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:27 | 256 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:28 | 257 | e | 10.07 | 10.22
2017-10-26 | 16:29 | 258 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:30 | 259 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:31 | 260 | e | 10.08 | 10.22
2017-10-26 | 16:32 | 261 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:33 | 262 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:34 | 263 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:35 | 264 | e | 10.09 | 10.24
2017-10-26 | 16:36 | 265 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:37 | 266 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:38 | 267 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:39 | 268 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:40 | 269 | e | 10.08 | 10.22
2017-10-26 | 16:41 | 270 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:42 | 271 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:43 | 272 | e | 10.07 | 10.22
2017-10-26 | 16:44 | 273 | e | 10.08 | 10.24
2017-10-26 | 16:45 | 274 | e | 10.07 | 10.22
2017-10-26 | 16:46 | 275 | e | 10.09 | 10.23
2017-10-26 | 16:47 | 276 | e | 10.08 | 10.23
2017-10-26 | 16:48 | 277 | e | 10.08 | 10.23
2017-11-01 | 12:36 | 278 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 12:37 | 279 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 12:38 | 280 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 12:39 | 281 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 12:40 | 282 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 12:41 | 283 | f | 15.16 | 15.32
2017-11-01 | 12:42 | 284 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 12:43 | 285 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 12:44 | 286 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 12:45 | 287 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 12:46 | 288 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 12:47 | 289 | f | 15.13 | 15.28
2017-11-01 | 12:48 | 290 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 12:49 | 291 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 12:50 | 292 | f | 15.16 | 15.31
2017-11-01 | 12:51 | 293 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 12:52 | 294 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 12:53 | 295 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 12:54 | 296 | f | 15.09 | 15.25
2017-11-01 | 12:55 | 297 | f | 15.12 | 15.27
2017-11-01 | 12:56 | 298 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 12:57 | 299 | f | 15.16 | 15.31
2017-11-01 | 12:58 | 300 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 12:59 | 301 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 13:00 | 302 | f | 15.17 | 15.32
2017-11-01 | 13:01 | 303 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 13:02 | 304 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 13:03 | 305 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:04 | 306 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:05 | 307 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:06 | 308 | f | 15.12 | 15.27
2017-11-01 | 13:07 | 309 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 13:08 | 310 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 13:09 | 311 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 13:10 | 312 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:11 | 313 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 13:12 | 314 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 13:13 | 315 | f | 15.13 | 15.28
2017-11-01 | 13:14 | 316 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:15 | 317 | f | 15.11 | 15.28
2017-11-01 | 13:16 | 318 | f | 15.12 | 15.29
2017-11-01 | 13:17 | 319 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:18 | 320 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 13:19 | 321 | f | 15.14 | 15.31
2017-11-01 | 13:20 | 322 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 13:21 | 323 | f | 15.15 | 15.32
2017-11-01 | 13:22 | 324 | f | 15.13 | 15.3
2017-11-01 | 13:23 | 325 | f | 15.17 | 15.33
2017-11-01 | 13:24 | 326 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:25 | 327 | f | 15.16 | 15.32
2017-11-01 | 13:26 | 328 | f | 15.13 | 15.3
2017-11-01 | 13:27 | 329 | f | 15.15 | 15.32
2017-11-01 | 13:28 | 330 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 13:29 | 331 | f | 15.16 | 15.32
2017-11-01 | 13:30 | 332 | f | 15.15 | 15.32
2017-11-01 | 13:31 | 333 | f | 15.16 | 15.32
2017-11-01 | 13:32 | 334 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:33 | 335 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 13:34 | 336 | f | 15.15 | 15.32
2017-11-01 | 13:35 | 337 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:36 | 338 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 13:37 | 339 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 13:38 | 340 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 13:39 | 341 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 13:40 | 342 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 13:41 | 343 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 13:42 | 344 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 13:43 | 345 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:44 | 346 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 13:45 | 347 | f | 15.16 | 15.32
2017-11-01 | 13:46 | 348 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 13:47 | 349 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:48 | 350 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 13:49 | 351 | f | 15.17 | 15.33
2017-11-01 | 13:50 | 352 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 13:51 | 353 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:52 | 354 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 13:53 | 355 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 13:54 | 356 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 13:55 | 357 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 13:56 | 358 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 13:57 | 359 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 13:58 | 360 | f | 15.16 | 15.32
2017-11-01 | 13:59 | 361 | f | 15.17 | 15.32
2017-11-01 | 14:00 | 362 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 14:01 | 363 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 14:02 | 364 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:03 | 365 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 14:04 | 366 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 14:05 | 367 | f | 15.11 | 15.26
2017-11-01 | 14:06 | 368 | f | 15.13 | 15.28
2017-11-01 | 14:07 | 369 | f | 15.09 | 15.25
2017-11-01 | 14:08 | 370 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 14:09 | 371 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 14:10 | 372 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 14:11 | 373 | f | 15.13 | 15.28
2017-11-01 | 14:12 | 374 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 14:13 | 375 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 14:14 | 376 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 14:15 | 377 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 14:16 | 378 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:17 | 379 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 14:18 | 380 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 14:19 | 381 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:20 | 382 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:21 | 383 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 14:22 | 384 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 14:23 | 385 | f | 15.12 | 15.27
2017-11-01 | 14:24 | 386 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 14:25 | 387 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 14:26 | 388 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:27 | 389 | f | 15.12 | 15.27
2017-11-01 | 14:28 | 390 | f | 15.1 | 15.25
2017-11-01 | 14:29 | 391 | f | 15.1 | 15.26
2017-11-01 | 14:30 | 392 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:31 | 393 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 14:32 | 394 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:33 | 395 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 14:34 | 396 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:35 | 397 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 14:36 | 398 | f | 15.11 | 15.26
2017-11-01 | 14:37 | 399 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:38 | 400 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 14:39 | 401 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 14:40 | 402 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 14:41 | 403 | f | 15.11 | 15.26
2017-11-01 | 14:42 | 404 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 14:43 | 405 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 14:44 | 406 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 14:45 | 407 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 14:46 | 408 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 14:47 | 409 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 14:48 | 410 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:49 | 411 | f | 15.13 | 15.28
2017-11-01 | 14:50 | 412 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 14:51 | 413 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 14:52 | 414 | f | 15.13 | 15.28
2017-11-01 | 14:53 | 415 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 14:54 | 416 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 14:55 | 417 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 14:56 | 418 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 14:57 | 419 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 14:58 | 420 | f | 15.13 | 15.28
2017-11-01 | 14:59 | 421 | f | 15.12 | 15.28
2017-11-01 | 15:00 | 422 | f | 15.15 | 15.3
2017-11-01 | 15:01 | 423 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 15:02 | 424 | f | 15.13 | 15.28
2017-11-01 | 15:03 | 425 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 15:04 | 426 | f | 15.1 | 15.26
2017-11-01 | 15:05 | 427 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 15:06 | 428 | f | 15.11 | 15.27
2017-11-01 | 15:07 | 429 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 15:08 | 430 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 15:09 | 431 | f | 15.14 | 15.3
2017-11-01 | 15:10 | 432 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 15:11 | 433 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 15:12 | 434 | f | 15.13 | 15.29
2017-11-01 | 15:13 | 435 | f | 15.14 | 15.29
2017-11-01 | 15:14 | 436 | f | 15.15 | 15.31
2017-11-01 | 15:15 | 437 | f | 15.15 | 15.31
2017-10-30 | 14:17 | 438 | g | 25.16 | 25.33
2017-10-30 | 14:18 | 439 | g | 25.15 | 25.31
2017-10-30 | 14:19 | 440 | g | 25.14 | 25.31
2017-10-30 | 14:20 | 441 | g | 25.15 | 25.31
2017-10-30 | 14:21 | 442 | g | 25.16 | 25.33
2017-10-30 | 14:22 | 443 | g | 25.16 | 25.32
2017-10-30 | 14:23 | 444 | g | 25.15 | 25.31
2017-10-30 | 14:24 | 445 | g | 25.16 | 25.33
2017-10-30 | 14:25 | 446 | g | 25.16 | 25.33
2017-10-30 | 14:26 | 447 | g | 25.15 | 25.31
2017-10-30 | 14:27 | 448 | g | 25.15 | 25.32
2017-10-30 | 14:28 | 449 | g | 25.15 | 25.31
2017-10-30 | 14:29 | 450 | g | 25.15 | 25.32
2017-10-30 | 14:30 | 451 | g | 25.14 | 25.3
2017-10-30 | 14:31 | 452 | g | 25.16 | 25.32
2017-10-30 | 14:32 | 453 | g | 25.14 | 25.31
2017-10-30 | 14:33 | 454 | g | 25.15 | 25.32
2017-10-30 | 14:34 | 455 | g | 25.16 | 25.33
2017-10-30 | 14:35 | 456 | g | 25.16 | 25.32
2017-10-30 | 14:36 | 457 | g | 25.14 | 25.31
2017-10-30 | 14:37 | 458 | g | 25.16 | 25.32
2017-10-30 | 14:38 | 459 | g | 25.15 | 25.32
2017-10-30 | 14:39 | 460 | g | 25.16 | 25.33
2017-10-30 | 14:40 | 461 | g | 25.15 | 25.31
2017-10-30 | 14:41 | 462 | g | 25.16 | 25.32
2017-10-30 | 14:42 | 463 | g | 25.17 | 25.33
2017-10-31 | 10:14 | 464 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 10:15 | 465 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 10:16 | 466 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 10:17 | 467 | h | 39.61 | 39.77
2017-10-31 | 10:18 | 468 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 10:19 | 469 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 10:20 | 470 | h | 39.67 | 39.82
2017-10-31 | 10:21 | 471 | h | 39.66 | 39.81
2017-10-31 | 10:22 | 472 | h | 39.62 | 39.77
2017-10-31 | 10:23 | 473 | h | 39.62 | 39.77
2017-10-31 | 10:24 | 474 | h | 39.61 | 39.77
2017-10-31 | 10:25 | 475 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 10:26 | 476 | h | 39.67 | 39.83
2017-10-31 | 10:27 | 477 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 10:28 | 478 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 10:29 | 479 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 10:30 | 480 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 10:31 | 481 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 10:32 | 482 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 10:33 | 483 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 10:34 | 484 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 10:35 | 485 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 10:36 | 486 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 10:37 | 487 | h | 39.61 | 39.77
2017-10-31 | 10:38 | 488 | h | 39.62 | 39.77
2017-10-31 | 10:39 | 489 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 10:40 | 490 | h | 39.66 | 39.81
2017-10-31 | 10:41 | 491 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 10:42 | 492 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 10:43 | 493 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 10:44 | 494 | h | 39.67 | 39.82
2017-10-31 | 10:45 | 495 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 10:46 | 496 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 10:47 | 497 | h | 39.61 | 39.77
2017-10-31 | 10:48 | 498 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 10:49 | 499 | h | 39.67 | 39.83
2017-10-31 | 10:50 | 500 | h | 39.7 | 39.86
2017-10-31 | 10:51 | 501 | h | 39.69 | 39.85
2017-10-31 | 10:52 | 502 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 10:53 | 503 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 10:54 | 504 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 10:55 | 505 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 10:56 | 506 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 10:57 | 507 | h | 39.66 | 39.81
2017-10-31 | 10:58 | 508 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 10:59 | 509 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 11:00 | 510 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 11:01 | 511 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 11:02 | 512 | h | 39.62 | 39.77
2017-10-31 | 11:03 | 513 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 11:04 | 514 | h | 39.67 | 39.82
2017-10-31 | 11:05 | 515 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 11:06 | 516 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 11:07 | 517 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 11:08 | 518 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 11:09 | 519 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 11:10 | 520 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 11:11 | 521 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 11:12 | 522 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 11:13 | 523 | h | 39.61 | 39.77
2017-10-31 | 11:14 | 524 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 11:15 | 525 | h | 39.62 | 39.77
2017-10-31 | 11:16 | 526 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 11:17 | 527 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 11:18 | 528 | h | 39.63 | 39.8
2017-10-31 | 11:19 | 529 | h | 39.62 | 39.77
2017-10-31 | 11:20 | 530 | h | 39.61 | 39.77
2017-10-31 | 11:21 | 531 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 11:22 | 532 | h | 39.67 | 39.82
2017-10-31 | 11:23 | 533 | h | 39.65 | 39.8
2017-10-31 | 11:24 | 534 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 11:25 | 535 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 11:26 | 536 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 11:27 | 537 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 11:28 | 538 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 11:29 | 539 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 11:30 | 540 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 11:31 | 541 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 11:32 | 542 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 11:33 | 543 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 11:34 | 544 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 11:35 | 545 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 11:36 | 546 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 11:37 | 547 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 11:38 | 548 | h | 39.61 | 39.76
2017-10-31 | 11:39 | 549 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 11:40 | 550 | h | 39.67 | 39.83
2017-10-31 | 11:41 | 551 | h | 39.68 | 39.83
2017-10-31 | 11:42 | 552 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 11:43 | 553 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 11:44 | 554 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 11:45 | 555 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 11:46 | 556 | h | 39.69 | 39.85
2017-10-31 | 11:47 | 557 | h | 39.69 | 39.85
2017-10-31 | 11:48 | 558 | h | 39.67 | 39.83
2017-10-31 | 11:49 | 559 | h | 39.65 | 39.8
2017-10-31 | 11:50 | 560 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 11:51 | 561 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 11:52 | 562 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 11:53 | 563 | h | 39.66 | 39.81
2017-10-31 | 11:54 | 564 | h | 39.65 | 39.8
2017-10-31 | 11:55 | 565 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 11:56 | 566 | h | 39.66 | 39.81
2017-10-31 | 11:57 | 567 | h | 39.67 | 39.82
2017-10-31 | 11:58 | 568 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 11:59 | 569 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 12:00 | 570 | h | 39.61 | 39.77
2017-10-31 | 12:01 | 571 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 12:02 | 572 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 12:03 | 573 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 12:04 | 574 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 12:05 | 575 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 12:06 | 576 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 12:07 | 577 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 12:08 | 578 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 12:09 | 579 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 12:10 | 580 | h | 39.62 | 39.77
2017-10-31 | 12:11 | 581 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 12:12 | 582 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 12:13 | 583 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 12:14 | 584 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 12:15 | 585 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 12:16 | 586 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 12:17 | 587 | h | 39.66 | 39.81
2017-10-31 | 12:18 | 588 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 12:19 | 589 | h | 39.65 | 39.8
2017-10-31 | 12:20 | 590 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 12:21 | 591 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 12:22 | 592 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 12:23 | 593 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 12:24 | 594 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 12:25 | 595 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 12:26 | 596 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 12:27 | 597 | h | 39.62 | 39.78
2017-10-31 | 12:28 | 598 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 12:29 | 599 | h | 39.62 | 39.77
2017-10-31 | 12:30 | 600 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 12:31 | 601 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 12:32 | 602 | h | 39.66 | 39.82
2017-10-31 | 12:33 | 603 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 12:34 | 604 | h | 39.63 | 39.79
2017-10-31 | 12:35 | 605 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 12:36 | 606 | h | 39.62 | 39.79
2017-10-31 | 12:37 | 607 | h | 39.67 | 39.83
2017-10-31 | 12:38 | 608 | h | 39.7 | 39.85
2017-10-31 | 12:39 | 609 | h | 39.67 | 39.82
2017-10-31 | 12:40 | 610 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 12:41 | 611 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 12:42 | 612 | h | 39.65 | 39.8
2017-10-31 | 12:43 | 613 | h | 39.67 | 39.82
2017-10-31 | 12:44 | 614 | h | 39.67 | 39.82
2017-10-31 | 12:45 | 615 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 12:46 | 616 | h | 39.65 | 39.8
2017-10-31 | 12:47 | 617 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 12:48 | 618 | h | 39.64 | 39.79
2017-10-31 | 12:49 | 619 | h | 39.62 | 39.77
2017-10-31 | 12:50 | 620 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 12:51 | 621 | h | 39.68 | 39.84
2017-10-31 | 12:52 | 622 | h | 39.69 | 39.85
2017-10-31 | 12:53 | 623 | h | 39.65 | 39.81
2017-10-31 | 12:54 | 624 | h | 39.65 | 39.82
2017-10-31 | 12:55 | 625 | h | 39.68 | 39.84
2017-10-31 | 12:56 | 626 | h | 39.69 | 39.85
2017-10-31 | 12:57 | 627 | h | 39.69 | 39.85
2017-10-31 | 12:58 | 628 | h | 39.68 | 39.83
2017-10-31 | 12:59 | 629 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 13:00 | 630 | h | 39.66 | 39.81
2017-10-31 | 13:01 | 631 | h | 39.69 | 39.85
2017-10-31 | 13:02 | 632 | h | 39.7 | 39.85
2017-10-31 | 13:03 | 633 | h | 39.68 | 39.84
2017-10-31 | 13:04 | 634 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 13:05 | 635 | h | 39.64 | 39.8
2017-10-31 | 13:06 | 636 | h | 39.63 | 39.78
2017-10-31 | 13:07 | 637 | h | 39.65 | 39.8
2017-10-31 | 13:08 | 638 | h | 39.68 | 39.84
2017-10-31 | 15:08 | 639 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:09 | 640 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:10 | 641 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:11 | 642 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:12 | 643 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:13 | 644 | i | 0.01 | 0.17
2017-10-31 | 15:14 | 645 | i | 0.02 | 0.16
2017-10-31 | 15:15 | 646 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:16 | 647 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:17 | 648 | i | 0.01 | 0.17
2017-10-31 | 15:18 | 649 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:19 | 650 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:20 | 651 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:21 | 652 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:22 | 653 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:23 | 654 | i | 0.01 | 0.15
2017-10-31 | 15:24 | 655 | i | 0.02 | 0.16
2017-10-31 | 15:25 | 656 | i | 0.02 | 0.17
2017-10-31 | 15:26 | 657 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:27 | 658 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:28 | 659 | i | 0.01 | 0.15
2017-10-31 | 15:29 | 660 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:30 | 661 | i | 0.02 | 0.17
2017-10-31 | 15:31 | 662 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:32 | 663 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:33 | 664 | i | 0 | 0.16
2017-10-31 | 15:34 | 665 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:35 | 666 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:36 | 667 | i | 0.01 | 0.15
2017-10-31 | 15:37 | 668 | i | 0.01 | 0.15
2017-10-31 | 15:38 | 669 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:39 | 670 | i | 0 | 0.16
2017-10-31 | 15:40 | 671 | i | 0 | 0.16
2017-10-31 | 15:41 | 672 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:42 | 673 | i | 0.01 | 0.16
2017-10-31 | 15:43 | 674 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:44 | 675 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:45 | 676 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:46 | 677 | i | 0 | 0.15
2017-10-31 | 15:47 | 678 | i | 0 | 0.15

## Estadísticas
Tabla Tt-02: Temperatura experimentales tratados, datos en régimen estacionario, unidades SI. | [5 empty] | (¿Tienes incertitumbres? Contacta al autor kalid@ufsb.edu.br) |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i
Observación: |  |  | PTU Estándard - F2910028 |  |  | Tabla E-Tp: Estadísticas dos datos de imigración, para patrón. |  | a: Puntos resaltados (celdas amarillas) que indican un cambio en el muestreo. |  | Tabla E-To: Estadísticas dos datos de imigración, para objeto
Simbolo da magnitude: |  |  | T | Constante para conversão: |  | Punto de inicio | 1 | 1 | 63 | 84 | 121 | 245 | 278 | 438 | 464 | 639 | Unidad | Punto de inicio | 1 | 1 | 63 | 84 | 121 | 245 | 278 | 438 | 464 | 639 | Unidad
Unidad: |  |  | K | 273.15 |  | Punto final | 678 | 62 | 83 | 120 | 244 | 277 | 437 | 463 | 638 | 678 |  | Punto final | 678 | 62 | 83 | 120 | 244 | 277 | 437 | 463 | 638 | 678
Instrumento: |  |  |  | Patrón | Objeto | Media: | 296.875 | 273.1324 | 298.0024 | 297.9357 | 307.8404 | 283.233 | 288.2838 | 298.3035 | 312.7935 | 273.1572 | K | Media: | 297.0299 | 273.2805 | 298.1538 | 298.0892 | 307.9956 | 283.3827 | 288.4414 | 298.4685 | 312.9497 | 273.307 | K
Data | Horário | Punto | Muesta | Tp / (K) | To / (K) | Moda: | 307.84 | 273.13 | 298.01 | 297.94 | 307.84 | 283.23 | 288.29 | 298.31 | 312.78 | 273.16 | K | Moda: | 308 | 273.28 | 298.16 | 298.09 | 308 | 283.38 | 288.44 | 298.46 | 312.93 | 273.31 | K
2017-10-25 | 13:00 | 1 | a | 273.13 | 273.29 | Mediana: | 298 | 273.13 | 298 | 297.94 | 307.84 | 283.23 | 288.29 | 298.3 | 312.79 | 273.16 | K | Mediana: | 298.15 | 273.28 | 298.16 | 298.09 | 308 | 283.38 | 288.44 | 298.47 | 312.95 | 273.31 | K
2017-10-25 | 13:01 | 2 | a | 273.13 | 273.28 | Mínimo: | 273.13 | 273.13 | 297.99 | 297.93 | 307.83 | 283.22 | 288.24 | 298.29 | 312.76 | 273.15 | K | Mínimo: | 273.27 | 273.27 | 298.14 | 298.08 | 307.99 | 283.37 | 288.4 | 298.45 | 312.91 | 273.3 | K
2017-10-25 | 13:02 | 3 | a | 273.13 | 273.28 | Máximo: | 312.85 | 273.14 | 298.01 | 297.94 | 307.85 | 283.24 | 288.32 | 298.32 | 312.85 | 273.17 | K | Máximo: | 313.01 | 273.29 | 298.16 | 298.1 | 308.01 | 283.4 | 288.48 | 298.48 | 313.01 | 273.32 | K
2017-10-25 | 13:03 | 4 | a | 273.13 | 273.28 | Amplitud o Rango: | 39.72 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | K | Amplitud o Rango: | 39.74 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | K
2017-10-25 | 13:04 | 5 | a | 273.13 | 273.28 | Q0 | 273.13 | 273.13 | 297.99 | 297.93 | 307.83 | 283.22 | 288.24 | 298.29 | 312.76 | 273.15 | K | Q0 | 273.27 | 273.27 | 298.14 | 298.08 | 307.99 | 283.37 | 288.4 | 298.45 | 312.91 | 273.3 | K
2017-10-25 | 13:05 | 6 | a | 273.13 | 273.28 | Q1 | 288.27 | 273.13 | 298 | 297.93 | 307.84 | 283.23 | 288.27 | 298.3 | 312.78 | 273.15 | K | Q1 | 288.43 | 273.28 | 298.15 | 298.09 | 307.99 | 283.38 | 288.43 | 298.46 | 312.93 | 273.3 | K
2017-10-25 | 13:06 | 7 | a | 273.14 | 273.28 | Q2 | 298 | 273.13 | 298 | 297.94 | 307.84 | 283.23 | 288.29 | 298.3 | 312.79 | 273.16 | K | Q2 | 298.15 | 273.28 | 298.16 | 298.09 | 308 | 283.38 | 288.44 | 298.47 | 312.95 | 273.31 | K
2017-10-25 | 13:07 | 8 | a | 273.13 | 273.29 | Q3 | 312.76 | 273.13 | 298.01 | 297.94 | 307.84 | 283.24 | 288.3 | 298.31 | 312.81 | 273.16 | K | Q3 | 312.92 | 273.28 | 298.16 | 298.09 | 308 | 283.39 | 288.45 | 298.4775 | 312.965 | 273.31 | K
2017-10-25 | 13:08 | 9 | a | 273.13 | 273.28 | Q4 | 312.85 | 273.14 | 298.01 | 297.94 | 307.85 | 283.24 | 288.32 | 298.32 | 312.85 | 273.17 | K | Q4 | 313.01 | 273.29 | 298.16 | 298.1 | 308.01 | 283.4 | 288.48 | 298.48 | 313.01 | 273.32 | K
2017-10-25 | 13:09 | 10 | a | 273.13 | 273.28 | Desviación estándar experimental | 14.1096 | 0.0043175 | 0.0076842 | 0.0050225 | 0.0041121 | 0.0063663 | 0.01644 | 0.0079711 | 0.021412 | 0.0064001 | K | Desviación estándar experimental | 14.1115 | 0.0042184 | 0.0080475 | 0.0054662 | 0.005139 | 0.0076128 | 0.016629 | 0.0088056 | 0.022021 | 0.0064847 | K
2017-10-25 | 13:10 | 11 | a | 273.13 | 273.28 | Cantidad de puntos | 678 | 62 | 21 | 37 | 124 | 33 | 160 | 26 | 175 | 40 |  | Cantidad de puntos | 678 | 62 | 21 | 37 | 124 | 33 | 160 | 26 | 175 | 40
2017-10-25 | 13:11 | 12 | a | 273.13 | 273.28 | Desviación estándar experimental de la media | 0.54188 | 0.00054832 | 0.0016768 | 0.00082569 | 0.00036928 | 0.0011082 | 0.0012997 | 0.0015633 | 0.0016186 | 0.0010119 | K | Desviación estándar experimental de la media | 0.54195 | 0.00053574 | 0.0017561 | 0.00089865 | 0.0004615 | 0.0013252 | 0.0013147 | 0.0017269 | 0.0016647 | 0.0010253 | K
2017-10-25 | 13:12 | 13 | a | 273.13 | 273.28 | Desviación estándar experimental relativo | 4.7527 | 0.0015807 | 0.0025786 | 0.0016858 | 0.0013358 | 0.0022477 | 0.0057028 | 0.0026721 | 0.0068454 | 0.002343 | % | Desviación estándar experimental relativo | 4.7509 | 0.0015436 | 0.0026991 | 0.0018338 | 0.0016685 | 0.0026864 | 0.0057653 | 0.0029503 | 0.0070367 | 0.0023727 | %
2017-10-25 | 13:13 | 14 | a | 273.13 | 273.27 | Desviación estándar experimental relativo de la media | 0.18253 | 0.00020075 | 0.00056269 | 0.00027714 | 0.00011996 | 0.00039128 | 0.00045084 | 0.00052405 | 0.00051746 | 0.00037046 | % | Desviación estándar experimental relativo de la media | 0.18246 | 0.00019604 | 0.00058899 | 0.00030147 | 0.00014984 | 0.00046764 | 0.00045578 | 0.00057859 | 0.00053192 | 0.00037515 | %
2017-10-25 | 13:14 | 15 | a | 273.14 | 273.28 | Asimetría | -0.3582 | 1.2353 | -0.45294 | -0.28444 | 0.29425 | -0.34924 | -0.19119 | -0.22023 | 0.67476 | 0.31002 | (K)³ | Asimetría | -0.35853 | 0.31983 | -0.84445 | -0.065402 | -0.080399 | -0.06356 | -0.090151 | -0.060838 | 0.67766 | 0.38008 | (K)³
2017-10-25 | 13:15 | 16 | a | 273.13 | 273.28 | Curtosis | -1.2309 | -0.49099 | -1.0955 | -2.0321 | 3.0153 | -0.58138 | -0.28742 | -0.52754 | -0.18205 | -0.60097 | ((K)²)² | Curtosis | -1.2304 | 2.8862 | -0.86528 | 0.57647 | -1.5719 | -0.44529 | -0.24432 | -0.97327 | -0.20491 | -0.63595 | ((K)²)²
2017-10-25 | 13:16 | 17 | a | 273.13 | 273.28 | AAD | 12.5236 | 0.0036681 | 0.0065306 | 0.0049087 | 0.0020122 | 0.0054913 | 0.013515 | 0.0068047 | 0.017629 | 0.0054375 | K | AAD | 12.5248 | 0.0021488 | 0.0070748 | 0.003477 | 0.0050078 | 0.0063361 | 0.013171 | 0.0072781 | 0.017945 | 0.0056 | K
2017-10-25 | 13:17 | 18 | a | 273.13 | 273.28 | Datos auxiliares: Línea del rótulo: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2017-10-25 | 13:18 | 19 | a | 273.13 | 273.28 | Línea de inicio: | 7 | 7 | 69 | 90 | 127 | 251 | 284 | 444 | 470 | 645
2017-10-25 | 13:19 | 20 | a | 273.14 | 273.28 | Línea final: | 684 | 68 | 89 | 126 | 250 | 283 | 443 | 469 | 644 | 684
2017-10-25 | 13:20 | 21 | a | 273.13 | 273.29 | Rango de início para padrón: | $F$7 | $F$7 | $F$69 | $F$90 | $F$127 | $F$251 | $F$284 | $F$444 | $F$470 | $F$645
2017-10-25 | 13:21 | 22 | a | 273.13 | 273.27 | Rango final para padrón: | $F$684 | $F$68 | $F$89 | $F$126 | $F$250 | $F$283 | $F$443 | $F$469 | $F$644 | $F$684
2017-10-25 | 13:22 | 23 | a | 273.13 | 273.28 | Rango de início para objeto: | $G$7 | $G$7 | $G$69 | $G$90 | $G$127 | $G$251 | $G$284 | $G$444 | $G$470 | $G$645
2017-10-25 | 13:23 | 24 | a | 273.13 | 273.28 | Rango final para objeto: | $G$684 | $G$68 | $G$89 | $G$126 | $G$250 | $G$283 | $G$443 | $G$469 | $G$644 | $G$684
2017-10-25 | 13:24 | 25 | a | 273.13 | 273.27
2017-10-25 | 13:25 | 26 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:26 | 27 | a | 273.13 | 273.29
2017-10-25 | 13:27 | 28 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:28 | 29 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:29 | 30 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:30 | 31 | a | 273.13 | 273.29
2017-10-25 | 13:31 | 32 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:32 | 33 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:33 | 34 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:34 | 35 | a | 273.14 | 273.27
2017-10-25 | 13:35 | 36 | a | 273.13 | 273.29
2017-10-25 | 13:36 | 37 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:37 | 38 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:38 | 39 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:39 | 40 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:40 | 41 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:41 | 42 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:42 | 43 | a | 273.13 | 273.29
2017-10-25 | 13:43 | 44 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:44 | 45 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:45 | 46 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:46 | 47 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:47 | 48 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:48 | 49 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:49 | 50 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:50 | 51 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:51 | 52 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:52 | 53 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:53 | 54 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:54 | 55 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:55 | 56 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:56 | 57 | a | 273.14 | 273.28
2017-10-25 | 13:57 | 58 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:58 | 59 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 13:59 | 60 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 14:00 | 61 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 14:01 | 62 | a | 273.13 | 273.28
2017-10-25 | 15:21 | 63 | b | 298 | 298.15
2017-10-25 | 15:22 | 64 | b | 297.99 | 298.15
2017-10-25 | 15:23 | 65 | b | 297.99 | 298.14
2017-10-25 | 15:24 | 66 | b | 298.01 | 298.14
2017-10-25 | 15:25 | 67 | b | 298.01 | 298.16
2017-10-25 | 15:26 | 68 | b | 298.01 | 298.16
2017-10-25 | 15:27 | 69 | b | 298.01 | 298.16
2017-10-25 | 15:28 | 70 | b | 298 | 298.16
2017-10-25 | 15:29 | 71 | b | 298.01 | 298.16
2017-10-25 | 15:30 | 72 | b | 297.99 | 298.16
2017-10-25 | 15:31 | 73 | b | 297.99 | 298.14
2017-10-25 | 15:32 | 74 | b | 298 | 298.14
2017-10-25 | 15:33 | 75 | b | 298.01 | 298.15
2017-10-25 | 15:34 | 76 | b | 298 | 298.16
2017-10-25 | 15:35 | 77 | b | 298 | 298.15
2017-10-25 | 15:36 | 78 | b | 298.01 | 298.15
2017-10-25 | 15:37 | 79 | b | 298.01 | 298.16
2017-10-25 | 15:38 | 80 | b | 298 | 298.16
2017-10-25 | 15:39 | 81 | b | 298.01 | 298.16
2017-10-25 | 15:40 | 82 | b | 298 | 298.16
2017-10-25 | 15:41 | 83 | b | 298 | 298.16
2017-10-26 | 9:43 | 84 | c | 297.94 | 298.1
2017-10-26 | 9:44 | 85 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 9:45 | 86 | c | 297.94 | 298.1
2017-10-26 | 9:46 | 87 | c | 297.94 | 298.1
2017-10-26 | 9:47 | 88 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 9:48 | 89 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 9:49 | 90 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 9:50 | 91 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 9:51 | 92 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 9:52 | 93 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 9:53 | 94 | c | 297.93 | 298.08
2017-10-26 | 9:54 | 95 | c | 297.94 | 298.1
2017-10-26 | 9:55 | 96 | c | 297.93 | 298.09
2017-10-26 | 9:56 | 97 | c | 297.93 | 298.09
2017-10-26 | 9:57 | 98 | c | 297.93 | 298.09
2017-10-26 | 9:58 | 99 | c | 297.93 | 298.08
2017-10-26 | 9:59 | 100 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 10:00 | 101 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 10:01 | 102 | c | 297.93 | 298.09
2017-10-26 | 10:02 | 103 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 10:03 | 104 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 10:04 | 105 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 10:05 | 106 | c | 297.93 | 298.09
2017-10-26 | 10:06 | 107 | c | 297.93 | 298.09
2017-10-26 | 10:07 | 108 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 10:08 | 109 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 10:09 | 110 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 10:10 | 111 | c | 297.93 | 298.08
2017-10-26 | 10:11 | 112 | c | 297.93 | 298.09
2017-10-26 | 10:12 | 113 | c | 297.93 | 298.09
2017-10-26 | 10:13 | 114 | c | 297.93 | 298.09
2017-10-26 | 10:14 | 115 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 10:15 | 116 | c | 297.93 | 298.08
2017-10-26 | 10:16 | 117 | c | 297.93 | 298.08
2017-10-26 | 10:17 | 118 | c | 297.93 | 298.08
2017-10-26 | 10:18 | 119 | c | 297.94 | 298.09
2017-10-26 | 10:19 | 120 | c | 297.93 | 298.08
2017-10-26 | 11:59 | 121 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:00 | 122 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:01 | 123 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:02 | 124 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:03 | 125 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:04 | 126 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:05 | 127 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:06 | 128 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:07 | 129 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:08 | 130 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:09 | 131 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:10 | 132 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:11 | 133 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 12:12 | 134 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:13 | 135 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:14 | 136 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:15 | 137 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:16 | 138 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:17 | 139 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:18 | 140 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:19 | 141 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:20 | 142 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:21 | 143 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:22 | 144 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:23 | 145 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:24 | 146 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:25 | 147 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:26 | 148 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:27 | 149 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 12:28 | 150 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:29 | 151 | d | 307.84 | 308.01
2017-10-26 | 12:30 | 152 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 12:31 | 153 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 12:32 | 154 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:33 | 155 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:34 | 156 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 12:35 | 157 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 12:36 | 158 | d | 307.85 | 307.99
2017-10-26 | 12:37 | 159 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:38 | 160 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:39 | 161 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:40 | 162 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:41 | 163 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:42 | 164 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:43 | 165 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:44 | 166 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:45 | 167 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:46 | 168 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 12:47 | 169 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:48 | 170 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:49 | 171 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:50 | 172 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:51 | 173 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 12:52 | 174 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:53 | 175 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:54 | 176 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:55 | 177 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:56 | 178 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 12:57 | 179 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 12:58 | 180 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 12:59 | 181 | d | 307.83 | 307.99
2017-10-26 | 13:00 | 182 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:01 | 183 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:02 | 184 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:03 | 185 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:04 | 186 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 13:05 | 187 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:06 | 188 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:07 | 189 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:08 | 190 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:09 | 191 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:10 | 192 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:11 | 193 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:12 | 194 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:13 | 195 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:14 | 196 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:15 | 197 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:16 | 198 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 13:17 | 199 | d | 307.85 | 308
2017-10-26 | 13:18 | 200 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:19 | 201 | d | 307.83 | 307.99
2017-10-26 | 13:20 | 202 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:21 | 203 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:22 | 204 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:23 | 205 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:24 | 206 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:25 | 207 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:26 | 208 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:27 | 209 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:28 | 210 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:29 | 211 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:30 | 212 | d | 307.83 | 307.99
2017-10-26 | 13:31 | 213 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:32 | 214 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:33 | 215 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:34 | 216 | d | 307.83 | 307.99
2017-10-26 | 13:35 | 217 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:36 | 218 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:37 | 219 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:38 | 220 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:39 | 221 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:40 | 222 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:41 | 223 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:42 | 224 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:43 | 225 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:44 | 226 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:45 | 227 | d | 307.83 | 307.99
2017-10-26 | 13:46 | 228 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:47 | 229 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:48 | 230 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:49 | 231 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:50 | 232 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:51 | 233 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:52 | 234 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:53 | 235 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:54 | 236 | d | 307.83 | 307.99
2017-10-26 | 13:55 | 237 | d | 307.83 | 307.99
2017-10-26 | 13:56 | 238 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:57 | 239 | d | 307.84 | 308
2017-10-26 | 13:58 | 240 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 13:59 | 241 | d | 307.83 | 307.99
2017-10-26 | 14:00 | 242 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 14:01 | 243 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 14:02 | 244 | d | 307.84 | 307.99
2017-10-26 | 16:16 | 245 | e | 283.24 | 283.4
2017-10-26 | 16:17 | 246 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:18 | 247 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:19 | 248 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:20 | 249 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:21 | 250 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:22 | 251 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:23 | 252 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:24 | 253 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:25 | 254 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:26 | 255 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:27 | 256 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:28 | 257 | e | 283.22 | 283.37
2017-10-26 | 16:29 | 258 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:30 | 259 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:31 | 260 | e | 283.23 | 283.37
2017-10-26 | 16:32 | 261 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:33 | 262 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:34 | 263 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:35 | 264 | e | 283.24 | 283.39
2017-10-26 | 16:36 | 265 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:37 | 266 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:38 | 267 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:39 | 268 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:40 | 269 | e | 283.23 | 283.37
2017-10-26 | 16:41 | 270 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:42 | 271 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:43 | 272 | e | 283.22 | 283.37
2017-10-26 | 16:44 | 273 | e | 283.23 | 283.39
2017-10-26 | 16:45 | 274 | e | 283.22 | 283.37
2017-10-26 | 16:46 | 275 | e | 283.24 | 283.38
2017-10-26 | 16:47 | 276 | e | 283.23 | 283.38
2017-10-26 | 16:48 | 277 | e | 283.23 | 283.38
2017-11-01 | 12:36 | 278 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 12:37 | 279 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 12:38 | 280 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 12:39 | 281 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 12:40 | 282 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 12:41 | 283 | f | 288.31 | 288.47
2017-11-01 | 12:42 | 284 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 12:43 | 285 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 12:44 | 286 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 12:45 | 287 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 12:46 | 288 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 12:47 | 289 | f | 288.28 | 288.43
2017-11-01 | 12:48 | 290 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 12:49 | 291 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 12:50 | 292 | f | 288.31 | 288.46
2017-11-01 | 12:51 | 293 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 12:52 | 294 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 12:53 | 295 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 12:54 | 296 | f | 288.24 | 288.4
2017-11-01 | 12:55 | 297 | f | 288.27 | 288.42
2017-11-01 | 12:56 | 298 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 12:57 | 299 | f | 288.31 | 288.46
2017-11-01 | 12:58 | 300 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 12:59 | 301 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 13:00 | 302 | f | 288.32 | 288.47
2017-11-01 | 13:01 | 303 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 13:02 | 304 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 13:03 | 305 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:04 | 306 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:05 | 307 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:06 | 308 | f | 288.27 | 288.42
2017-11-01 | 13:07 | 309 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 13:08 | 310 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 13:09 | 311 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 13:10 | 312 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:11 | 313 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 13:12 | 314 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 13:13 | 315 | f | 288.28 | 288.43
2017-11-01 | 13:14 | 316 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:15 | 317 | f | 288.26 | 288.43
2017-11-01 | 13:16 | 318 | f | 288.27 | 288.44
2017-11-01 | 13:17 | 319 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:18 | 320 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 13:19 | 321 | f | 288.29 | 288.46
2017-11-01 | 13:20 | 322 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 13:21 | 323 | f | 288.3 | 288.47
2017-11-01 | 13:22 | 324 | f | 288.28 | 288.45
2017-11-01 | 13:23 | 325 | f | 288.32 | 288.48
2017-11-01 | 13:24 | 326 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:25 | 327 | f | 288.31 | 288.47
2017-11-01 | 13:26 | 328 | f | 288.28 | 288.45
2017-11-01 | 13:27 | 329 | f | 288.3 | 288.47
2017-11-01 | 13:28 | 330 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 13:29 | 331 | f | 288.31 | 288.47
2017-11-01 | 13:30 | 332 | f | 288.3 | 288.47
2017-11-01 | 13:31 | 333 | f | 288.31 | 288.47
2017-11-01 | 13:32 | 334 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:33 | 335 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 13:34 | 336 | f | 288.3 | 288.47
2017-11-01 | 13:35 | 337 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:36 | 338 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 13:37 | 339 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 13:38 | 340 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 13:39 | 341 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 13:40 | 342 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 13:41 | 343 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 13:42 | 344 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 13:43 | 345 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:44 | 346 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 13:45 | 347 | f | 288.31 | 288.47
2017-11-01 | 13:46 | 348 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 13:47 | 349 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:48 | 350 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 13:49 | 351 | f | 288.32 | 288.48
2017-11-01 | 13:50 | 352 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 13:51 | 353 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:52 | 354 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 13:53 | 355 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 13:54 | 356 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 13:55 | 357 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 13:56 | 358 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 13:57 | 359 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 13:58 | 360 | f | 288.31 | 288.47
2017-11-01 | 13:59 | 361 | f | 288.32 | 288.47
2017-11-01 | 14:00 | 362 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 14:01 | 363 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 14:02 | 364 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:03 | 365 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 14:04 | 366 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 14:05 | 367 | f | 288.26 | 288.41
2017-11-01 | 14:06 | 368 | f | 288.28 | 288.43
2017-11-01 | 14:07 | 369 | f | 288.24 | 288.4
2017-11-01 | 14:08 | 370 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 14:09 | 371 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 14:10 | 372 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 14:11 | 373 | f | 288.28 | 288.43
2017-11-01 | 14:12 | 374 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 14:13 | 375 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 14:14 | 376 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 14:15 | 377 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 14:16 | 378 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:17 | 379 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 14:18 | 380 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 14:19 | 381 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:20 | 382 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:21 | 383 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 14:22 | 384 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 14:23 | 385 | f | 288.27 | 288.42
2017-11-01 | 14:24 | 386 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 14:25 | 387 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 14:26 | 388 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:27 | 389 | f | 288.27 | 288.42
2017-11-01 | 14:28 | 390 | f | 288.25 | 288.4
2017-11-01 | 14:29 | 391 | f | 288.25 | 288.41
2017-11-01 | 14:30 | 392 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:31 | 393 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 14:32 | 394 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:33 | 395 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 14:34 | 396 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:35 | 397 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 14:36 | 398 | f | 288.26 | 288.41
2017-11-01 | 14:37 | 399 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:38 | 400 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 14:39 | 401 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 14:40 | 402 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 14:41 | 403 | f | 288.26 | 288.41
2017-11-01 | 14:42 | 404 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 14:43 | 405 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 14:44 | 406 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 14:45 | 407 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 14:46 | 408 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 14:47 | 409 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 14:48 | 410 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:49 | 411 | f | 288.28 | 288.43
2017-11-01 | 14:50 | 412 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 14:51 | 413 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 14:52 | 414 | f | 288.28 | 288.43
2017-11-01 | 14:53 | 415 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 14:54 | 416 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 14:55 | 417 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 14:56 | 418 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 14:57 | 419 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 14:58 | 420 | f | 288.28 | 288.43
2017-11-01 | 14:59 | 421 | f | 288.27 | 288.43
2017-11-01 | 15:00 | 422 | f | 288.3 | 288.45
2017-11-01 | 15:01 | 423 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 15:02 | 424 | f | 288.28 | 288.43
2017-11-01 | 15:03 | 425 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 15:04 | 426 | f | 288.25 | 288.41
2017-11-01 | 15:05 | 427 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 15:06 | 428 | f | 288.26 | 288.42
2017-11-01 | 15:07 | 429 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 15:08 | 430 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 15:09 | 431 | f | 288.29 | 288.45
2017-11-01 | 15:10 | 432 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 15:11 | 433 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 15:12 | 434 | f | 288.28 | 288.44
2017-11-01 | 15:13 | 435 | f | 288.29 | 288.44
2017-11-01 | 15:14 | 436 | f | 288.3 | 288.46
2017-11-01 | 15:15 | 437 | f | 288.3 | 288.46
2017-10-30 | 14:17 | 438 | g | 298.31 | 298.48
2017-10-30 | 14:18 | 439 | g | 298.3 | 298.46
2017-10-30 | 14:19 | 440 | g | 298.29 | 298.46
2017-10-30 | 14:20 | 441 | g | 298.3 | 298.46
2017-10-30 | 14:21 | 442 | g | 298.31 | 298.48
2017-10-30 | 14:22 | 443 | g | 298.31 | 298.47
2017-10-30 | 14:23 | 444 | g | 298.3 | 298.46
2017-10-30 | 14:24 | 445 | g | 298.31 | 298.48
2017-10-30 | 14:25 | 446 | g | 298.31 | 298.48
2017-10-30 | 14:26 | 447 | g | 298.3 | 298.46
2017-10-30 | 14:27 | 448 | g | 298.3 | 298.47
2017-10-30 | 14:28 | 449 | g | 298.3 | 298.46
2017-10-30 | 14:29 | 450 | g | 298.3 | 298.47
2017-10-30 | 14:30 | 451 | g | 298.29 | 298.45
2017-10-30 | 14:31 | 452 | g | 298.31 | 298.47
2017-10-30 | 14:32 | 453 | g | 298.29 | 298.46
2017-10-30 | 14:33 | 454 | g | 298.3 | 298.47
2017-10-30 | 14:34 | 455 | g | 298.31 | 298.48
2017-10-30 | 14:35 | 456 | g | 298.31 | 298.47
2017-10-30 | 14:36 | 457 | g | 298.29 | 298.46
2017-10-30 | 14:37 | 458 | g | 298.31 | 298.47
2017-10-30 | 14:38 | 459 | g | 298.3 | 298.47
2017-10-30 | 14:39 | 460 | g | 298.31 | 298.48
2017-10-30 | 14:40 | 461 | g | 298.3 | 298.46
2017-10-30 | 14:41 | 462 | g | 298.31 | 298.47
2017-10-30 | 14:42 | 463 | g | 298.32 | 298.48
2017-10-31 | 10:14 | 464 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 10:15 | 465 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 10:16 | 466 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 10:17 | 467 | h | 312.76 | 312.92
2017-10-31 | 10:18 | 468 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 10:19 | 469 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 10:20 | 470 | h | 312.82 | 312.97
2017-10-31 | 10:21 | 471 | h | 312.81 | 312.96
2017-10-31 | 10:22 | 472 | h | 312.77 | 312.92
2017-10-31 | 10:23 | 473 | h | 312.77 | 312.92
2017-10-31 | 10:24 | 474 | h | 312.76 | 312.92
2017-10-31 | 10:25 | 475 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 10:26 | 476 | h | 312.82 | 312.98
2017-10-31 | 10:27 | 477 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 10:28 | 478 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 10:29 | 479 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 10:30 | 480 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 10:31 | 481 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 10:32 | 482 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 10:33 | 483 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 10:34 | 484 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 10:35 | 485 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 10:36 | 486 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 10:37 | 487 | h | 312.76 | 312.92
2017-10-31 | 10:38 | 488 | h | 312.77 | 312.92
2017-10-31 | 10:39 | 489 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 10:40 | 490 | h | 312.81 | 312.96
2017-10-31 | 10:41 | 491 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 10:42 | 492 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 10:43 | 493 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 10:44 | 494 | h | 312.82 | 312.97
2017-10-31 | 10:45 | 495 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 10:46 | 496 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 10:47 | 497 | h | 312.76 | 312.92
2017-10-31 | 10:48 | 498 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 10:49 | 499 | h | 312.82 | 312.98
2017-10-31 | 10:50 | 500 | h | 312.85 | 313.01
2017-10-31 | 10:51 | 501 | h | 312.84 | 313
2017-10-31 | 10:52 | 502 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 10:53 | 503 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 10:54 | 504 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 10:55 | 505 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 10:56 | 506 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 10:57 | 507 | h | 312.81 | 312.96
2017-10-31 | 10:58 | 508 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 10:59 | 509 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 11:00 | 510 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 11:01 | 511 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 11:02 | 512 | h | 312.77 | 312.92
2017-10-31 | 11:03 | 513 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 11:04 | 514 | h | 312.82 | 312.97
2017-10-31 | 11:05 | 515 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 11:06 | 516 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 11:07 | 517 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 11:08 | 518 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 11:09 | 519 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 11:10 | 520 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 11:11 | 521 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 11:12 | 522 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 11:13 | 523 | h | 312.76 | 312.92
2017-10-31 | 11:14 | 524 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 11:15 | 525 | h | 312.77 | 312.92
2017-10-31 | 11:16 | 526 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 11:17 | 527 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 11:18 | 528 | h | 312.78 | 312.95
2017-10-31 | 11:19 | 529 | h | 312.77 | 312.92
2017-10-31 | 11:20 | 530 | h | 312.76 | 312.92
2017-10-31 | 11:21 | 531 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 11:22 | 532 | h | 312.82 | 312.97
2017-10-31 | 11:23 | 533 | h | 312.8 | 312.95
2017-10-31 | 11:24 | 534 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 11:25 | 535 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 11:26 | 536 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 11:27 | 537 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 11:28 | 538 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 11:29 | 539 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 11:30 | 540 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 11:31 | 541 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 11:32 | 542 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 11:33 | 543 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 11:34 | 544 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 11:35 | 545 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 11:36 | 546 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 11:37 | 547 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 11:38 | 548 | h | 312.76 | 312.91
2017-10-31 | 11:39 | 549 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 11:40 | 550 | h | 312.82 | 312.98
2017-10-31 | 11:41 | 551 | h | 312.83 | 312.98
2017-10-31 | 11:42 | 552 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 11:43 | 553 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 11:44 | 554 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 11:45 | 555 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 11:46 | 556 | h | 312.84 | 313
2017-10-31 | 11:47 | 557 | h | 312.84 | 313
2017-10-31 | 11:48 | 558 | h | 312.82 | 312.98
2017-10-31 | 11:49 | 559 | h | 312.8 | 312.95
2017-10-31 | 11:50 | 560 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 11:51 | 561 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 11:52 | 562 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 11:53 | 563 | h | 312.81 | 312.96
2017-10-31 | 11:54 | 564 | h | 312.8 | 312.95
2017-10-31 | 11:55 | 565 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 11:56 | 566 | h | 312.81 | 312.96
2017-10-31 | 11:57 | 567 | h | 312.82 | 312.97
2017-10-31 | 11:58 | 568 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 11:59 | 569 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 12:00 | 570 | h | 312.76 | 312.92
2017-10-31 | 12:01 | 571 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 12:02 | 572 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 12:03 | 573 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 12:04 | 574 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 12:05 | 575 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 12:06 | 576 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 12:07 | 577 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 12:08 | 578 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 12:09 | 579 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 12:10 | 580 | h | 312.77 | 312.92
2017-10-31 | 12:11 | 581 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 12:12 | 582 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 12:13 | 583 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 12:14 | 584 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 12:15 | 585 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 12:16 | 586 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 12:17 | 587 | h | 312.81 | 312.96
2017-10-31 | 12:18 | 588 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 12:19 | 589 | h | 312.8 | 312.95
2017-10-31 | 12:20 | 590 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 12:21 | 591 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 12:22 | 592 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 12:23 | 593 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 12:24 | 594 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 12:25 | 595 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 12:26 | 596 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 12:27 | 597 | h | 312.77 | 312.93
2017-10-31 | 12:28 | 598 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 12:29 | 599 | h | 312.77 | 312.92
2017-10-31 | 12:30 | 600 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 12:31 | 601 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 12:32 | 602 | h | 312.81 | 312.97
2017-10-31 | 12:33 | 603 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 12:34 | 604 | h | 312.78 | 312.94
2017-10-31 | 12:35 | 605 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 12:36 | 606 | h | 312.77 | 312.94
2017-10-31 | 12:37 | 607 | h | 312.82 | 312.98
2017-10-31 | 12:38 | 608 | h | 312.85 | 313
2017-10-31 | 12:39 | 609 | h | 312.82 | 312.97
2017-10-31 | 12:40 | 610 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 12:41 | 611 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 12:42 | 612 | h | 312.8 | 312.95
2017-10-31 | 12:43 | 613 | h | 312.82 | 312.97
2017-10-31 | 12:44 | 614 | h | 312.82 | 312.97
2017-10-31 | 12:45 | 615 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 12:46 | 616 | h | 312.8 | 312.95
2017-10-31 | 12:47 | 617 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 12:48 | 618 | h | 312.79 | 312.94
2017-10-31 | 12:49 | 619 | h | 312.77 | 312.92
2017-10-31 | 12:50 | 620 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 12:51 | 621 | h | 312.83 | 312.99
2017-10-31 | 12:52 | 622 | h | 312.84 | 313
2017-10-31 | 12:53 | 623 | h | 312.8 | 312.96
2017-10-31 | 12:54 | 624 | h | 312.8 | 312.97
2017-10-31 | 12:55 | 625 | h | 312.83 | 312.99
2017-10-31 | 12:56 | 626 | h | 312.84 | 313
2017-10-31 | 12:57 | 627 | h | 312.84 | 313
2017-10-31 | 12:58 | 628 | h | 312.83 | 312.98
2017-10-31 | 12:59 | 629 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 13:00 | 630 | h | 312.81 | 312.96
2017-10-31 | 13:01 | 631 | h | 312.84 | 313
2017-10-31 | 13:02 | 632 | h | 312.85 | 313
2017-10-31 | 13:03 | 633 | h | 312.83 | 312.99
2017-10-31 | 13:04 | 634 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 13:05 | 635 | h | 312.79 | 312.95
2017-10-31 | 13:06 | 636 | h | 312.78 | 312.93
2017-10-31 | 13:07 | 637 | h | 312.8 | 312.95
2017-10-31 | 13:08 | 638 | h | 312.83 | 312.99
2017-10-31 | 15:08 | 639 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:09 | 640 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:10 | 641 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:11 | 642 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:12 | 643 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:13 | 644 | i | 273.16 | 273.32
2017-10-31 | 15:14 | 645 | i | 273.17 | 273.31
2017-10-31 | 15:15 | 646 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:16 | 647 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:17 | 648 | i | 273.16 | 273.32
2017-10-31 | 15:18 | 649 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:19 | 650 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:20 | 651 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:21 | 652 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:22 | 653 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:23 | 654 | i | 273.16 | 273.3
2017-10-31 | 15:24 | 655 | i | 273.17 | 273.31
2017-10-31 | 15:25 | 656 | i | 273.17 | 273.32
2017-10-31 | 15:26 | 657 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:27 | 658 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:28 | 659 | i | 273.16 | 273.3
2017-10-31 | 15:29 | 660 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:30 | 661 | i | 273.17 | 273.32
2017-10-31 | 15:31 | 662 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:32 | 663 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:33 | 664 | i | 273.15 | 273.31
2017-10-31 | 15:34 | 665 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:35 | 666 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:36 | 667 | i | 273.16 | 273.3
2017-10-31 | 15:37 | 668 | i | 273.16 | 273.3
2017-10-31 | 15:38 | 669 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:39 | 670 | i | 273.15 | 273.31
2017-10-31 | 15:40 | 671 | i | 273.15 | 273.31
2017-10-31 | 15:41 | 672 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:42 | 673 | i | 273.16 | 273.31
2017-10-31 | 15:43 | 674 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:44 | 675 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:45 | 676 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:46 | 677 | i | 273.15 | 273.3
2017-10-31 | 15:47 | 678 | i | 273.15 | 273.3

## Incertidumbre
Tabla Tt-03: Informaciones para calculo da incertidumbre stándard combinada. | [8 empty] | (¿Tienes incertitumbres? Contacta al autor kalid@ufsb.edu.br)
Simbolo da magnitude: |  |  |  |  | T
Unidad: |  |  |  |  | K
Incertidumbre estándar del certificado de calibración del patrón: |  |  |  |  | 0.029 | K
Incertidumbre estándar del certificado de calibración del objeto: |  |  |  |  | 0.029 | K
Resolución patrón: |  |  |  |  | 0.01 | K
Resolución de instrumento objeto: |  |  |  |  | 1 | K
Tabla Tmedia: MEDIA de datos de temperatura.
Observación: | PTU Estándard - F2910028 | [9 empty] | Razón entre incertidumbres
Instrumento: | Patrón |  |  |  |  | Objeto
Muesta | Tp / (K) | upA / (K) | upB1 / (K) | upB2 / (K) | upc / (K) | To / (K) | uoA / (K) | uoB1 / (K) | uoB2 / (K) | uoc / (K) | uoC / upC
a | 273.1324 | 0.00054832 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029148 | 273.2805 | 0.00053574 | 0.029 | 0.28868 | 0.29013 | 9.9535
b | 298.0024 | 0.0016768 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029192 | 298.1538 | 0.0016768 | 0.029 | 0.28868 | 0.29013 | 9.9389
c | 297.9357 | 0.00082569 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029155 | 298.0892 | 0.00082569 | 0.029 | 0.28868 | 0.29013 | 9.9513
d | 307.8404 | 0.00036928 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029146 | 307.9956 | 0.00036928 | 0.029 | 0.28868 | 0.29013 | 9.9544
e | 283.233 | 0.0011082 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029164 | 283.3827 | 0.0011082 | 0.029 | 0.28868 | 0.29013 | 9.9481
f | 288.2838 | 0.0012997 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029172 | 288.4414 | 0.0012997 | 0.029 | 0.28868 | 0.29013 | 9.9454
g | 298.3035 | 0.0015633 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029185 | 298.4685 | 0.0015633 | 0.029 | 0.28868 | 0.29013 | 9.9411
h | 312.7935 | 0.0016186 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029188 | 312.9497 | 0.0016186 | 0.029 | 0.28868 | 0.29013 | 9.9401
i | 273.1572 | 0.0010119 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029161 | 273.307 | 0.0010119 | 0.029 | 0.28868 | 0.29013 | 9.9493
Legenda: | uTA: | Incertitumbre stándard do tipo A |  |  |  |  | uTB2: | Incertitumbre stándard do tipo B, resolutión
| uTB1: | Incertitumbre stándard do tipo B, calibración |  |  |  |  | uTc: | Incertitumbre stándard combinada
| p: | Subíndice para instrumento padrón |  |  |  |  | o: | Subíndice para instrumento objeto
Tabla Tmoda: MODA de datos de temperatura.
Observación: | PTU Estándard - F2910028 | [9 empty] | Razón entre incertidumbres
Instrumento: | Patrón |  |  |  |  | Objeto
Muesta | Tp / (K) | upA / (K) | upB1 / (K) | upB2 / (K) | upc / (K) | To / (K) | uoA / (K) | uoB1 / (K) | uoB2 / (K) | uoc / (K) | uoC / upC
a | 273.13 | 0.0043175 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029461 | 273.28 | 0.0042184 | 0.029 | 0.28868 | 0.29016 | 9.8488
b | 298.01 | 0.0076842 | 0.029 | 0.0028868 | 0.030139 | 298.16 | 0.0076842 | 0.029 | 0.28868 | 0.29023 | 9.6296
c | 297.94 | 0.0050225 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029573 | 298.09 | 0.0050225 | 0.029 | 0.28868 | 0.29017 | 9.8121
d | 307.84 | 0.0041121 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029432 | 308 | 0.0041121 | 0.029 | 0.28868 | 0.29016 | 9.8586
e | 283.23 | 0.0063663 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029831 | 283.38 | 0.0063663 | 0.029 | 0.28868 | 0.2902 | 9.7282
f | 288.29 | 0.01644 | 0.029 | 0.0028868 | 0.033461 | 288.44 | 0.01644 | 0.029 | 0.28868 | 0.29059 | 8.6846
g | 298.31 | 0.0079711 | 0.029 | 0.0028868 | 0.030214 | 298.46 | 0.0079711 | 0.029 | 0.28868 | 0.29024 | 9.6061
h | 312.78 | 0.021412 | 0.029 | 0.0028868 | 0.036164 | 312.93 | 0.021412 | 0.029 | 0.28868 | 0.29092 | 8.0445
i | 273.16 | 0.0064001 | 0.029 | 0.0028868 | 0.029838 | 273.31 | 0.0064001 | 0.029 | 0.28868 | 0.2902 | 9.7259
Legenda: | uA: | Incertitumbre stándard do tipo A |  |  |  |  | uB2: | Incertitumbre stándard do tipo B, resolutión
| uB1: | Incertitumbre stándard do tipo B, calibración |  |  |  |  | uc: | Incertitumbre stándard combinada
| p: | Subíndice para instrumento padrón |  |  |  |  | o: | Subíndice para instrumento objeto