Supplementary Table 4. MRM parameters for determination of steroids and isotopically labelled standards by LC–MS/MS.

| Analyte | Neutral mass | Polarity | Transition (m/z) | Q1 voltage (V) | CE (eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-OHP5 | 332.5 | – | 331 -> 287 | 55 | 16 |
| 17-OHP4 | 330.5 | – | 329 -> 285 | 70 | 18 |
| P5 | 316.5 | + | 299 -> 281 | 80 | 20 |
| P5-d4 | 320.5 | + | 303 -> 285 | 90 | 5 |
| P4 | 314.5 | + | 315 -> 97 | 85 | 20 |
| P4-C3 | 317.5 | + | 318 -> 100 | 70 | 20 |
| A4 | 286.4 | + | 287 -> 97 | 80 | 20 |
| DHEA | 288.4 | + | 271 -> 253 | 70 | 7 |
| DHEA-d6 | 294.4 | + | 277 -> 259 | 80 | 7 |
| DHT | 290.4 | + | 291 -> 255 | 80 | 11 |
| T | 288.4 | + | 289 -> 97 | 100 | 18 |
| E1 | 270.4 | – | 269 -> 145 | 140 | 36 |
| E1-C3 | 273.4 | – | 272 -> 148 | 145 | 36 |
| E2 | 272.4 | – | 271 -> 145 | 135 | 40 |
| E2-C3 | 275.4 | – | 274 -> 148 | 150 | 40 |
| 21-OHP4 | 330.5 | + | 331 -> 97 | 75 | 20 |
| F | 362.4 | + | 363 -> 121 | 70 | 22 |
| E | 360.4 | – | 327 -> 312 | 70 | 16 |
| B | 346.4 | – | 345 -> 241 | 60 | 17 |
| S | 346.5 | – | 313 -> 285 | 80 | 24 |
| S-d5 | 351.5 | – | 318 -> 290 | 60 | 24 |
| A | 360.4 | – | 359 -> 189 | 70 | 15 |