| positives | negatives | Median | Specificity | Sensitivity | Overall accuracy | Test | Manufacturer's cut-off | Spec. for Manu. cut-off | Sens. for Manu. cut-off | Ov. accur. for Manu cut-off |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193.0000 | 1073.0000 | 1.0850 | 0.9264 | 0.6477 | 0.8839 | iga | 1.1000 | 0.9329 | 0.6477 | 0.8894 |
| 193.0000 | 1073.0000 | 1.0150 | 0.9776 | 0.7979 | 0.9502 | igg | 1.1000 | 0.9804 | 0.7720 | 0.9487 |
| 193.0000 | 1073.0000 | 0.4218 | 0.9972 | 0.8860 | 0.9803 | roche | 1.0000 | 0.9981 | 0.8549 | 0.9763 |
| 107.0000 | 106.0000 | 10.0000 | 1.0000 | 0.7383 | 0.8685 | NT | - | - | - | - |
| 108.0000 | 106.0000 | 20.5383 | 0.9906 | 0.9630 | 0.9766 | cPass | 20.0000 | 1.0000 | 0.9630 | 0.9813 |
| 108.0000 | 111.0000 | 10.0000 | 1.0000 | 0.9537 | 0.9772 | VC_S1_IgG | 100.0000 | 1.0000 | 0.6574 | 0.8311 |
| 108.0000 | 111.0000 | 10.0000 | 0.9910 | 0.6389 | 0.8174 | VC_S2_IgG | 100.0000 | 1.0000 | 0.1759 | 0.5936 |
| 108.0000 | 111.0000 | 18.5000 | 0.9189 | 0.9352 | 0.9269 | VC_N_IgG | 100.0000 | 0.9910 | 0.3981 | 0.6986 |
| 78.0000 | 106.0000 | 1.0000 | 0.9811 | 0.9487 | 0.9674 | LineBlot_NP_SARS_2 | 1.0000 | 0.9811 | 0.9487 | 0.9674 |
| 78.0000 | 106.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9487 | 0.9783 | LineBlot_RBD_SARS_2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9487 | 0.9783 |
| 78.0000 | 106.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9615 | 0.9837 | LineBlot_S1_SARS_2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9615 | 0.9837 |
| 193.0000 | 1073.0000 | - | 0.9981 | 0.8860 | 0.9810 | Random Forest | - | - | - | - |
| 193.0000 | 1073.0000 | - | 0.9981 | 0.8446 | 0.9747 | SVM | - | - | - | - |